## Inv. Med.
ANEXO 7. ECONÓMICO
EMPRESA:
NIT.:
Item | Nombre / Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Especificación Técnica | Observaciones | Valor Unitario | IVA (si aplica) | Valor Unitario Total | Valor Total
1 | DIGITALIZADOR DE IMÁGENES | UNIDAD | 3 | Equipo para digitalización y procesamiento de imágenes con los cassette: Cassette 14x17- 4 unidades Cassette 10x12- 3 unidades Cassette 8x10- 3 unidades | 1. Simón bolívar 1. CSE 1. Calle 80- digitalizador para mamografía y radiografía convencional |  |  | 0 | 0
2 | FLAT PANEL | UNIDAD | 2 | Equipo para digitalización directa de imágenes detector de panel plano estático inalámbrico, Tamaño de cassette, Disparador de exposición de disparo sincronizado, Pantalla de centelleo y Reciclaje de baterías. | 1. Simón bolívar 1. CSE |  |  | 0 | 0
3 | ECÓGRAFO FIJO | UNIDAD | 4 | Equipos para toma de examenes para ecografia general y doppler con trasductor: convexo, endocavitario y lineal, Sistema de seguridad para cada uno de los transductores. Modos: b, m, doppler (modo m, bidimensional, color, pulsado, espectral). Pantalla LCD de mínimo 17”, Teclado alfanumérico con iluminación. con carro que incluya: gabinetes, porta transductores y porta gel. | 1. Simon bolivar 1. CSE 1. Calle 80 1. Chapinero |  |  | 0 | 0
4 | EQUIPO DE RAYOS X CONVECIONAL | UNIDAD | 3 | Equipos de rayos X Generador de alta frecuencia , sistema de centralizado de laser y ajuste de luz. Soporte de tubo de piso en carril, rango de rotación del tubo ±180°, bloqueo: freno electromagnético, con movimiento vertical y horizontal. Mesa de paciente: Capacidad carga mínimo de 200 kg, Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal Equipo para aplicaciones que incluyen exámenes de tórax, abdomen y extremidades. | 1. Simón Bolívar 1. CSE 1. Calle 80 Nota: los equipos se deben entregar con el estudio radio físico y control de calidad |  |  | 0 | 0
5 | RAYOS X PORTÁTIL | UNIDAD | 4 | Equipo portatil para la toma de imágenes basicas, Generador de alta frecuencia y potencia 2,5KW o mayor, tiempos de exposición son cortos y minimizan los artefactos de movimiento, Capacidad termica monobloque de 50 kHU o superior. Sistema de ruedas con gamo antiestatica, sistema de frenos , rotacion de la hosquilla de soporet mopnobloque ± 180°, rotacion del monoboque en la horquilla 0°±90°.Gancho para delantal, soporte para chasis. | 2. Simon bolivar 1. CSE 1. Calle 80 |  |  | 0 | 0
6 | TOMÓGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | UNIDAD | 2 | Equipo para la adquisisción de estudios simples y contrastados, minimo de 16 cortes con reconstruccion multiplanar y en 3D. Unidad de detectores de estado sólido capaz de realizar mínimo 16 cortes por rotación, mesa para pacientes anclada y con movimiento automatizado que soporte hasta 250kg, Computador con monitor color LCD de mínimo 20”, teclado, mouse y consola con disco duro de 500GB y RAM de 16GB o superior, Caja de control con DVD-RAM. Software de exploración helicoidal multicorte con reconstrucción de alta velocidad que permita realizar estudios dinámicos y funcionales (incluyendo angiografía y estudios con medio de contraste), modulación y control de la dosis entregada. Software de procesamiento para reconstrucciones curvas, multiplanares, en 3D y con volúmenes. Software DICOM que incluya DICOM Basic, Storage kit, Print kit, Modality Worklist. | 1. Simón Bolívar 1. CSE Nota: los equipos se deben entregar con el estudio radio físico y control de calidad |  |  | 0 | 0
7 | ARCO EN C | UNIDAD | 2 | Sistema de Arco en C móvil de alta frecuencia, conformado por brazo en c, con intensificador de imagen de dos pantallas grado medico mínimo 12" y camara CCD, Deberá permitir hacer fluoroscopia y radiografía, para aplicaciones en procedimientos quirúrgicos generales, incluyendo: ortopedia, traumatología. Generador tipo inversor de alta frecuencia minimo de 2 KW o superior, control de brillo automatico, rago de KV: 10-110KV segun la capacidad del generador, tubo: tamaño focal 0.5/1.5mm, capacidad de calentamiendo del anodo 50kHU, anodo fijo o estacionario, con sistema de gestion de imagenes, de alta resolucion CCD. | 1. CSE- Salas de cirugia 1. Calle 80- Salas de cirugia Nota: A los equipos se les debe realizar el estudio radio físico y control de calidad (este para el caso que el equipo sea usado Para el tramite de la licencia de funcionamiento. |  |  | 0 | 0
8 | PACS- RIS | UNIDAD | 1 | Sistema de información para almacenamiento de archivos DICOM, software e interface que permita el registro, almacenamiento, procesamiento enlace y asociación entre el sistema HIS y PACS, así como también garantizar: * la consulta, visualización local y remota de la información entre los sistemas. * servidores locales dentro de las sedes de la Subred Norte. * canal de datos propios por cada sede donde se encuentren ubicados los equipos. * garantizar la entrega de información durante la ejecución del contrato y al finalizar del mismo. * sistema de información HL7 compatible con el HIS de la institución. |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | OFERTA TOTAL |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: