## MAQUINA EXTRACORPOREA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 007 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | MAQUINA EXTRACORPOREA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | BOMBA CENTRIFUGA |  | 4.1.1 Control de presion
4.1.2 Control de nivel
4.1.3 Detector de burbujas
| 4.2 | BOMBAS DE RODILLO |  | 4.2.1 Controladas desde el panel
4.2.2 Maximo flujo de 10 L/min
| 4.3 | MEZCLADOR DE OXIGENO (BLENDER) |  | 4.3.1 Mezclador de gas mecanico
| 4.4 | MODULO DE TEMPERATURA |  | 4.4.1 Modulo sensor de minimo 4 canales
4.4.2 Con termometro digital y contro de temperatura, display LCD
4.4.3 Rango de temperatura de 10 a 45 °
| 4.5 | SISTEMA DE PRESION |  | 4.5.1 Modulo sensor de minimo 2 canales
4.5.2 Rango operativo:
4.5.2.1 Limite inferior de -200 mmHg o menor
4.5.2.2 Limite superior de 800 mmhg o mayor
| 4.6 | GABINETE |  | 4.6.1 Estructura de la caja en acero inoxidable
4.6.2 Con lampara tipo LED integrada
4.6.3 Panel de control con monitor de control central
| 4.7 | ALIMENTACION ELECTRICA |  | 4.7.1 Alimentacion de 220 - 240 V, 50 60 Hz
4.7.2 incluye bateria del portatil
| 4.8 | EQUIPOS ADICIONALES |  | 4.8.1 Intercambiador de calor
4.8.2 Salvador de celulas
4.8.3 Medidor de ACT
4.8.34 Manta termica
4.8.5 Fotoforo o frontoluz
5. ACCESORIOS | 5.2 | Un (1) Juego de mangueras de alta presión aire - oxigeno x2
| 5.3 | Dos (2) Juegos de tubos por cada diametro comercializado
| 5.5 | Un cable de conexión electrica interno de minimo 2 m de longitud, con clavija hospitalaria con polo a tierra
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## INSTRUMENTAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 007 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | INSTRUMENTAL CARDIOVASCULAR
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CANTIDAD | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | EQUIPO EXTRACORPOREA |  | MANGO BISTURI No 4, longitud 140 mm. +-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | MANGO BISTURI No 7, longitud 160 mm+- 10cm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | MANGO DE BISTURI No. 3 L longitud 210 mm +- 10mm, , en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | TIJERA NELSON METZEMBAUM o METZEMBAUM , punta roma, curva, longitud 280 mm+- 10mm. en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | TIJERA METZEMBAUM, curva, roma, filos en acero o tungsteno longitud 180mm +- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | TIJERA MAYO, curva, para material, longitud 170 mm +- 10mm. en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | TIJERA MAYO, recta , para material, , longitud 170 mm+- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | TIJERA DIETHRICH POTIS, ángulo 60º, longitud 180mm +-10mm. en Acero Inoxidable |  |  | 2
|  |  | CLAMPS DE BAKEY O Morris- De Bakey , vascular, atraumático,con agulacion longitud total 200 mm+-10mm, , en acero inoxidable . |  |  | 2
|  |  | CLAMP DE BAKEY O Morris- De Bakey , Vascular, atraumatica, con angulacion, longitud total 280mm +-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | CLAMP DERRA,atraumático, longitud total 170 mm 10 +-. acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZADE DISECCION VASCULAR DE BACKEY, punta de 2 .8 mm+-1 mm de ancho, longitud 240 mm +- 10mm, en acero inoxidable . |  |  | 4
|  |  | PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BACKEY, punta de 3 .3 mm +- 2 mm de ancho, longitud 200 mm +- 10 mm , en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY, punta de 1.5 mm de ancho, longitud 200 mm+- 10mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PINZA DE DISECCION MEDIO o estandar, longitud 180 mm +- 10 mm . En Acero Inoxidable. . |  |  | 4
|  |  | PINZA DISECCION, medio ancha, recta, con garra 1x2 dientes,longitud 200 mm +- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA DISECCION ADSON, con garra , 1x 2 dientes, longitud 120 mm +-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | GANCHO ADSON O Krayenbuhl, romo, longitud 190mm +- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | SEPARADOR RICHARDSON, doble, valvas de 22X21,+- 5 mm y 29X30 mm +- 5mm, longitud 250 mm+- 10mm,, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | SET SEPARADOR FARABEUF DOBLE: juego X 2 und, longitud 150 mm +10mm,en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | GANCHO de CUSHING o Caspar angulado a 90º, longitud 240 mm - 280 mm . en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | SEPARADOR CUSHING ancho 14 mm , longitud 250 mm+-10mm , en aceroinoxidable. |  |  | 4
|  |  | SEPARADOR CUSHING, ancho 18mm, longitud 250 mm+- 10mm, en aceroinoxidable. |  |  | 2
|  |  | CANULA SUCCION YANKAUER; con perforacion central , longitud 285 mm+-25, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA CARDIOVASCULAR MIXTER, longitud 290mm+-10 mm , (111/2"), en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA MIXTER, de disección o preparacion y para ligadura, curva, longitud 230 mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA DE DISECCION o preparacion Y LIGADURA GEMINI, punta fina, anguladalongitud 200 mm +-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA PARA (LAMPEAR TUBOS, boca estriada, longitud 200mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 8
|  |  | PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER PEAN, recta, longitud 240mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PINZA ALLIS, 5 x 6 dientes; finos, para agarrar tejido, longitud 190 +- 15 mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PORTA AGUJAS PARA TENSAR ALAMBRE, longitud 175 mm+-25, (7"), en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, longitud 200 mm+-10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 6
|  |  | PORTA AGUJAS De BAKEY, perfil mini, para sutura , con inserto longitud 250 mm+-15mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PORTA AGUJAS De BAKEY, perfil mini, para sutura ,con inserto longitud 230 mm +-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PORTA AGUJAS, boca estriada , con inserto de metalextraduro, Mango Dorado, longitud 230 mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PORTA AGUJAS, boca estriada con inserto de metalextraduro, mango dorado, cierre de cremallera, longitud180 mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PORT/l. AGUJAS RYDER, boca fina estriada o perfil estándard, con inserto de metal extraduro,longitud 175 mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER PEAN, curva, longitud 200mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 20
|  |  | PINZA ADSON, hemostática, curva, longitud 185 mm +-10mm,en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PINZA HEMOSTATICA KELLY, curva, longitud 140 mm+-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 20
|  |  | PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm+- 10mm, en acero inoxidable. |  |  | 20
|  |  | PINZA BACKHAUS, para campo, longitud 135 mm +-10mm, en acero inoxidable. |  |  | 20
|  |  | CANULA DE SUCCION FRAZIER; con guia diametro entre 4,0 mm a 5.0 mm; longitud 180 mm+-15mm. en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE; blando hasta 3.0 mm +-1 mm. de diametro; duro hasta 2.2 mm +-1 mm de diametro; mango dorado, longitud 235 mm+- 15mm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | COCA O CUBETA PARA CIRUGIA, capacidad 1000 cm +-100 cm, en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | COCA O CUBETA PARA CIRUGIA, capacidad 160 cm+- 20 cm, en acero inoxidable. |  |  | 2
| EQUIPO DE VALVULA |  | MANGO DE BISTURI No. 3 L longitud 210 mm +- 10 mm, en acero inoxidable . |  |  | 1
|  |  | GANCHO PARA NERVIO ADSON o Krayenbuhl , longitud 190 mm +- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | TIJERA NELSON-METZEMBAUM o METZEMBAUM , curva, puntas romas, longitud 260 mm +- 10 mm , en acero inoxidable, |  |  | 1
|  |  | PINZA HEMOSTATICA KELLY, curva, longitud 140 mm +- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 4
|  |  | PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm +- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 15
| EQUIPO DE SAFENA |  | MANGO BISTURI No. 3, longitud 125 mm +- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | TIJERA METZEMBAUM, punta roma, curva, longitud 145 mm +- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | TIJERA MAYO, curva, para material, longitud 140 mm +- 10 mm en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm +- 10 mm , en acero inoxidable. |  |  | 6
|  |  | PINZA HEMOSTATICA KELLY, curva, longitud 140 mm + - 10 mm , en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | PINZA KANTROWITZ, o PINZA KELLY curva estriado para disección y ligadura, angulada ,longitud 190 mm +- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, boca estriada de 0.5 mm +- 0,1 mm ,con insertode , Mango Dorado, ,longitud 150 mm, +- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | SEPARADOR WEITLANER, 3 x 4 dientes romos, con cremallera, longitud 130 mm +- 10 mm , en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | Separador Farabeuf doble, juego x 2 piezas con valvas de 23 a 25 mm x 15 a 17 mm / 25 a 27 mm x 15 a 18 mm y 25 a 27 mm x 16 a 18 mm / 30 a 35 x 15 a 18 mm. longitud de 15 a 16 cm. |  |  | 2
|  |  | PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BACKEY, punta de 2.8 mm+-2,7 mm deancho, longitud 240 mm +- 10 mmm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | PINZA DISECCION ADSON, con garra, 1x 2 dientes, longitud 120 mm+- 10mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | PINZA DISECCION ADSON, sin garra, longitud 120 mm,+- 10mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
| EQUIPO CORONARIO |  | MICROPINZA con mango redondo, con contrapeso, recta, con inserto en polvo de diamante, punta en forma de anillo de mm de diametro, longitud total 230 mm +- 20mm , en Titanio o acero inoxidable |  |  | 1
|  |  | MICRO PORTAGUJAS recto, mango redondo, de muelle, con ratchet, recubierto de polvo diamante, para material de sutura hasta 7/O, longitud 210mm +- 20 cm . En Acero Inoxidable. |  |  | 1
|  |  | PORTA AGUJAS De BAKEY, boca estriada con insertode , Mango Dorado,longitud 210 mm +- 10 mm ,en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | TIJERA METZENBAUM curva, roma, con inserto de carburo de tungsteno, longitud 180mm +- 10mm. |  |  | 1
|  |  | TIJERA VASCULAR DIETHRICH POTIS, longitud total 180 mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | TIJERA DIETHRICH POTTS angulo 60º, longitud 180 mm, en Acero Inoxidable |  |  | 1
|  |  | TIJERA VASCULAR DIETHRICH POTTS, angulo 125º, longitud total 180 mm +10 mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | DILATADOR VASCULAR GARRETT o Cooley , punta de 1.0mm, longitud 140mm +- 10mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | DILATADOR VASCULAR GARRETT o Cooley , punta de l.5mm, longitud 140mm+- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | Clamp DeBakey ó Clamp Satinsky, atraumático para la oclusión tangencial, longitud total 240 mm +- 20 mm, en acero inoxidable. |  |  | 1
|  |  | PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY, de 1mm +- 0,5 mm ,longitud 195mm +- 10mm , en acero inoxidable. |  |  | 2
|  |  | CANULA SCHMID, para irrigación de vasos, longitud 150 mm +- 30 mm , en aceroinoxidable. |  |  | 2
5. INSTRUMENTAL ACCESORIO | CLAMP BULLDOG DE BAKEY, atraumático, longitud de boca 12 cm +- 2 cm , longitud total 125 mm +- 10 mm, , en eceroinoxidable. |  |  |  |  | 3
| CANULA SUCCION YANKAUER; en acero inoxidable. |  |  |  |  | 1
| CANULA DE SUCClON FRAZIER; de 3 .0 mm, de diametro; coninterruptor de succión y mandril, con relación a la curvatura Luer; longitud 180 mm +- 15 mm en acero inoxidable. |  |  |  |  | 1
| SEPARADOR WEITLANER, 3X4 dientes, con cremallera,longitud 130 mm +- 10 mm,en acero inoxidable. |  |  |  |  | 2
| SEPARADOR WEITLANER, 2X3 dientes, agudo o semigudo ,con cremallera, longitud 110 mm +- 10 mm , en acero inoxidable. |  |  |  |  | 2
| PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm +- 10 mm, en acero inoxidable. |  |  |  |  | 10
| TIJERA DIETHRICH POTTS vascular, angulo 45º, longitud 180 mm +- 10mm , en Acero Inoxidable |  |  |  |  | 1
| ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE; blando hasta 3.0 mm +- 1,0 mm. de diametro; duro hasta 2.2 mm +- 1,0 mm. de diametro; con inserto, mango dorado, longitud 235 mm +- 10 mm, en acero inoxidable . |  |  |  |  | 1
6. CONTENEDORES | BANDEJA CRIBADA EN ACERO INOXIDABLES |  |  |  |  | 1
| ELEMENTO DE FIJACIO EN SILICONA UNIVERSAL CON ALTURA DE 40mm +- 5 mm |  |  |  |  | 1
| Elemento de fijación en silicona con diametro de 6 a 8 mm, altura de 22 mm. +- 5 mm |  |  |  |  | 1
| Elemento de fijación en silicona con diametro de 8 a 10 mm, altura de 22 mm +- 5 mm |  |  |  |  | 1
| Elemento de fijación en silicona con diametro de 15 mm, altura de 40 mm +- 5 mm |  |  |  |  | 1
| Contenedor , para esterilizar instrumental, medidas de largo 448 mm x 272 mm x 143 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento |  |  |  |  | 2
| Bandeja Cribada, con dimensiones de 532 x 251 x 64 mm +- 10 mm . En acero inoxidable |  |  |  |  | 2
| Contenedor , para esterilizar instrumental, medidas de largo 553 mm x 272 mm x 143 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento. |  |  |  |  | 2
| Bandeja Cribada, con dimensiones de 240 x 251 x 64 mm +- 10 mm . En acero inoxidable |  |  |  |  | 2
| Contenedor , para esterilizar instrumental, medidas de largo 267 mm x 272 mm x 143 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento |  |  |  |  | 2
| Contenedor , para esterilizar instrumental, medidas de largo 267 mm x 272 mm x 122 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento. |  |  |  |  | 2
| Bandeja Cribada, con dimensiones de 240 x 251 x 44 mm +- 10 mm En acero inoxidable.. |  |  |  |  | 1
7 , EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | Sierra para esternotomia, incluida la llave de para cambio de hoja de sierra, protector corto y largo para sierra, mangera de doble vi y manguera con acoples a pared (el tipo de aople sera consiliado con las el supervisor del contrato) si lo requeire , regulador de presion si lo requiere |  |  |  |  | 1
| Sierra reciprocante 10 * 54 * 0,6mm +- 2 mm |  |  |  |  | 1
| Sierra reciprocante 10 * 35 * 0,6mm +- 2 mm |  |  |  |  | 1
| Sierra neumatica para repetir esternotomia, funcionamiento con nitrogeno seco comprimido, incluye la llave para cambio de hojas de sierra. |  |  |  |  | 1
8. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 8.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 8.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 8.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 8.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 8.5 | Programas de capacitación
| 8.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 8.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 8.8 | Certificación de tecnología
| 8.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL