## 1. ECOGRAFO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | ECOGRAFO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1. | GENERALES |  | 4.1.1 Tipo trolley no portatil
4.1.2 Con aplicaciones abdominal, vascular, partes pequñas y musculo esqueletico
4.1.3 Puertos de comunicacion USB y unidad DVD/CD
4.1.4 Con protocolos de comunicacion DICOM 3.0
| 4.2. | IMAGEN |  | 4.2.1 B (bidimensional)
4.2.2 M (movimiento)
4.2.3 Doppler color
4.2.4 Doppler pulsado
4.2.5 Doppler espectral
4.2.6 Power doppler
4.2.7 B/N
4.2.8 2D/3D
| 4.3 | ESTRUCTURA |  | 4.3.1 Generales y cardiacas para paciente adulto, pediátrico y neonatal
4.3.2 Disco duro minimo de 320 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
4.3.3 Teclado alfanumérico
4.3.4 Mínimo tres puertos para transductor simultaneo
4.3.5 Trolley con gabinete porta transductores y porta gel con calentador interno o externo
4.3.6 Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
4.3.7 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
4.3.8 Con teclas de acceso rápido
4.3.9 Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
4.3.10 Con selección de mínimo cuatro puntos focales
4.3.11 Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
4.3.12 Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
4.3.13 Con cortes tomográficos sobre imágenes 3D
4.3.14 Sistema de altavoces
4.3.15 Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
4.3.16 El oferente debe anexar certificado de calibracion
4.3.17 Plataforma DICOM 3.0
4.3.18 Sistema de medicion automatica y/o manual de las cuatro estructutas fetales principales
| 4.4. | MONITOR |  | 4.4.1 Pantalla LED o LCD a color
4.4.2 Pantalla de alta resolucion
4.4.3 Pantalla de minimo 19''
4.4.4 Pantalla con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
4.4.5 Pantalla auxiliar LED, LCD o TFT a color
4.4.6 Pantalla auxiliar de mínimo 10"
4.4.7 Pantalla auxiliar touch screen
| 4.5 | SONDAS |  | 4.5.1 Un (1) transductor Convex 2D (multifrecuencias)
4.5.2 Un (1) transductor Lineal alta frecuencia (multifrecuencias)
4.5.3 Un (1) transductor Endocavitario (multifrecuencias)
| 4.6 | REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.6.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una Video impresora a color por inyección de tinta, que permita la impresión en papel bond tamaño carta o A4 con dos (2) juegos completos de recarga de tinta para la impresora
| 5.2 | Ruedas de transporte con freno
| 5.3 | Una Impresora térmica interna
| 5.4 | Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
| 5.5 | Un tarro de gel de mínimo para ultrasonido
| 5.6 | Con sistema de seguridad para los transductores
| 5.7 | Una UPS de 2 KVA+J21
| 5.8 | Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 2. ECOGRAFO PORTATIL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | ECOGRAFO PORTATIL
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
| 4.1. | GENERALES |  | 4.1.1 Con aplicaciones abdominal, vascular, partes pequñas y musculo esqueletico
4.1.2 Puertos de comunicacion USB y unidad DVD/CD
4.1.3 Con protocolos de comunicacion DICOM 3.0
| 4.2. | IMAGEN |  | 4.2.1 B (bidimensional)
4.2.2 M (movimiento)
4.2.3 Doppler color
4.2.4 Doppler pulsado
4.2.5 Doppler espectral
4.2.6 Power doppler
4.2.7 B/N
4.2.8 2D/3D
| 4.3 | ESTRUCTURA |  | 4.3.1 Generales y cardiacas para paciente adulto, pediátrico y neonatal
4.3.2 Disco duro minimo de 320 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
4.3.3 Teclado alfanumérico
4.3.4 Mínimo tres puertos para transductor simultaneo
4.3.5 Trolley con gabinete porta transductores y porta gel con calentador interno o externo
4.3.6 Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
4.3.7 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
4.3.8 Con teclas de acceso rápido
4.3.9 Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
4.3.10 Con selección de mínimo cuatro puntos focales
4.3.11 Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
4.3.12 Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
4.3.13 Con cortes tomográficos sobre imágenes 3D
4.3.14 Sistema de altavoces
4.3.15 Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
4.3.16 El oferente debe anexar certificado de calibracion
4.3.17 Plataforma DICOM 3.0
4.3.18 Sistema de medicion automatica y/o manual de las cuatro estructutas fetales principales
| 4.4. | MONITOR |  | 4.4.1 Pantalla LED o LCD a color
4.4.2 Pantalla de alta resolucion
4.4.3 Pantalla de minimo 19''
4.4.4 Pantalla con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
4.4.5 Pantalla auxiliar LED, LCD o TFT a color
4.4.6 Pantalla auxiliar de mínimo 10"
4.4.7 Pantalla auxiliar touch screen
| 4.5 | SONDAS |  | 4.5.1 Un (1) transductor Convex 2D (multifrecuencias)
4.5.2 Un (1) transductor Lineal alta frecuencia (multifrecuencias)
4.5.3 Un (1) transductor Endocavitario (multifrecuencias)
| 4.6 | REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.6.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una Video impresora a color por inyección de tinta, que permita la impresión en papel bond tamaño carta o A4 con dos (2) juegos completos de recarga de tinta para la impresora
| 5.2 | Ruedas de transporte con freno
| 5.3 | Una Impresora térmica interna
| 5.4 | Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
| 5.5 | Un tarro de gel de mínimo para ultrasonido
| 5.6 | Con sistema de seguridad para los transductores
| 5.7 | Una UPS de 2 KVA+J21
| 5.8 | Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 3. TOMOGRAFO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | TOMOGRAFO
3 | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | PARAMETROS DE EXPLORACION |  | 4.1.1 Exploracion de cuerpo entero
4.1.2 Exploracion por rotacion continua de 360°
4.1.3 Tiempo de exporacion de 0,41 segundos de rotacion completa o menor
4.1.4 Minimo 64 cortes por rotacion
4.1.5 Angulo de inclinacion del gantry de 30° hacia los dos lados
4.1.6 Apertura del gantry, minimo de 700 mm
4.1.7 Software de exploracion helicoidal
| 4.2. | GENERACION DE RAYOS X |  | 4.2.1. Voltaje del tubo de minimo 80 a maximo 140 V en pasos
4.2.1. Generador de rayos X de 50 kW o mayor
4.2.2. Corriente del tubo de minimo 10 mA en adelante
4.2.3. Capacidad calorica del tubo, minimo de 5MHU
4.2.4. Velocidad de enfriamiento del tubo minimo de 0,7 MHU/min
| 4.3 | MESA DE PACIENTE |  | 4.3.1 Capacidad carga minimo de 200 kg
4.3.2 Con movimientos horizontales y verticales
4.3.3 Movimientos motorizados
| 4.4. | RECONSTRUCCION DE IMAGEN |  | 4.4.1 Tiempo de reconstruccion de minimo 20 imagenes por segundo
4.4.2 Procesamiento para reconstrucciones de imágenes
| 4.5 | COMPUTADOR |  | 4.5.1 Monitor tipo LED o LCD
4.5.2 Monitor de minio 19 ''
4.5.3 Resolucion minima de la patalla de 1024x768
4.5.4 Disco duro de minimo 500 GB
4.5.5 Memoria RAM de minimo 4 GB
4.5.6 Con unidad de DVD-RAM
| 4.6 | ESTACION DE TRABAJO |  | 4.6.1 Procesador minimo de 3 GHz
4.6.2 Con RAM minimo de 16 GB
4.6.3 Almacenamiento minimo de 1 TB
4.6.4 Cuenta con un monitor de minimo 24'', tipo LED
| 4.7 | PROTOCOLOS DE COMUNICACION |  | 4.7.1 Formato DICOM
| 4.8 | DOSIS |  | 4.8.1 Con chequeo de dosis
4.8.2 Con reporte de dosis
4.8.3 Con sistema de minimizacion de dosis
| 4.9 | ALIMENTACION ELECTRICA Y DE GAS |  | 4.9.1 Cuenta con UPS segun sea requerida
4.9.2 De 200 a 480 V / 50 a 60 Hz
| 4.10 | ACONDICIONAMIENTO |  | 4.10.1 El oferente debe garantizar que en el espacio en el que se realice sumnistro, instalacion, verificacion y puesta en funcionamiento dle equipo debera contar con la humanizacion del servicio, las cuales deberán ser concretadas con el supervisor del contrato.
| 4.11 | PREINSTALACION, INSTALACION Y ADECUACION |  | 4.11.1 El oferente garantizara las adecuaciones necesarias para el espacio fisico donde se disponga el equipo, para las preinstalaciones, instalaciones, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de este con el cumplimiento de la norma vigente, las cuales deberan ser concretadas con el supervisor del contrato
4.11.2 El oferente debera entregar junto con la propuesta, un diseño de las area y las posibles adecuaciones del espacio fisico donde se instalara el equipo, las cuales seran asumidas por el oferente.
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 5.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 5.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 5.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 5.5 | Programas de capacitación
| 5.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 5.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 5.8 | Certificación de tecnología
| 5.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 4. EQ RAD (DIGITAL DIREC) FIJO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DIRECTO (FIJO)
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Equipo de rayos X fijo
4.1.2 Digital directo
| 4.2 | GENERADOR DE RAYOS X |  | 4.2.1 Potencia de salida de minimo 50 kW
4.2.2 Tension acumulada minima 40 kV y Maxima de 150 kV, intervalos de 1 kV
4.2.3 Tiempo de exposicion de minimo 1 ms y maximo 5ms
| 4.3 | TUBO DE RAYOS X |  | 4.3.1 Tipo de anodo giratorio o estacionario.
4.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7 mm y menor o igual a 1.3 mm
4.3.3 Capacidad calorica de 200 KHU o superior
| 4.4 | DETECTOR PANEL (FPD) |  | 4.4.1 Con area activa minimo de 35 x 40 cm
4.4.2 Tamaño del pixel minimo de 150 micrometros
| 4.5 | COLIMADOR |  | 4.5.1 Ajuste manual o automatico de la abertura
4.5.2 Con luz LED o halogena
| 4.6 | MESA DEL PACIENTE |  | 4.6.1 Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal
4.6.2 Con capacidad de carga de minimo 200 kg
4.6.3 Con detector plano integrado
| 4.7 | ESTACION DE TRABAJO |  | 4.7.1 Monitor a color de minimo 19"
4.7.2 Con resolución de 1280 x 1024 o mayor
4.7.3 Con capacidad de almacenamiento de minimo 300 imagenes
4.7.4 Con protocolos de comunicacion DICOM
| 4.8 | SOPORTES |  | 4.8.1 Soporte de tubo
4.8.2 Soporte de pared
| 4.9 | ALIMENTACION ELECTRICA |  | 4.9.1 Alimentacion de 220 - 440 V, 50 60 Hz
| 4.10 | PREINSTALACION, INSTALACION Y ADECUACION |  | 4.10.1 El oferente garantizara las adecuaciones necesarias para el espacio fisico donde se disponga el equipo, para las preinstalaciones, instalaciones, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de este con el cumplimiento de la norma vigente, las cuales deberan ser concretadas con el supervisor del contrato
4.10.2 El oferente debera entregar junto con la propuesta, un diseño de las area y las posibles adecuaciones del espacio fisico donde se instalara el equipo, las cuales seran asumidas por el oferente.
5. ACCESORIOS | 5.1 | Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gonadas
| 5.2 | Delantales plomados pediatrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gonadas
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 5. EQ RAD (DIGITAL DIREC) PORTA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DIRECTO (PORTATIL)
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO |  |  |  | ¦
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Equipo de rayos X portatil
4.1.2 Digital directo
| 4.2 | GENERADOR DE RAYOS X |  | 4.2.1 Potencia de salida de minimo 30 kW
4.2.2 Tension acumulada minima 40 KV y Maxima 150 Kv intervalos de 1 kV
4.2.3 Tiempo de exposicion de minimo 1 ms y maximo de 5 ms
| 4.3 | TUBO DE RAYOS X |  | 4.3.1 Tipo de anodo giratorio o estacionario
4.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7mm y menor o igual a 1.3 mm
| 4.4 | DETECTOR PANEL (FPD) |  | 4.4.1 Carga automatica del detector
| 4.5 | COLIMADOR |  | 4.5.1 Multiplano(variacion de la apertura y cierre del colimador automatico y manual )
4.5.2 Medidor del producto (DAP)
| 4.6 | CONECTIVIDAD |  | 4.6.1 Conectividad inalambrica
4.6.2 Transferencia de imagenes al RIS/HIS
4.6.3 DICOM
| 4.7 | ALIMENTACION ELECTRICA |  | 4.7.1 Alimentacion de 110 V - 240 V, 50 60 Hz
4.7.2 incluye bateria del portatil si se requiere
5. ACCESORIOS | 5.1 | Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gonadas
| 5.2 | Delantales plomados pediatrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gonadas
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL