## MAQUINA EXTRACORPOREA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 007 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | MAQUINA EXTRACORPOREA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | BOMBA CENTRIFUGA |  | 4.1.1 Control de presion
4.1.2 Control de nivel
4.1.3 Detector de burbujas
| 4.2 | BOMBAS DE RODILLO |  | 4.2.1 Controladas desde el panel
4.2.2 Maximo flujo de 10 L/min
| 4.3 | MEZCLADOR DE OXIGENO (BLENDER) |  | 4.3.1 Mezclador de gas mecanico
| 4.4 | MODULO DE TEMPERATURA |  | 4.4.1 Modulo sensor de minimo 4 canales
4.4.2 Con termometro digital y contro de temperatura, display LCD
4.4.3 Rango de temperatura de 10 a 45 °
| 4.5 | SISTEMA DE PRESION |  | 4.5.1 Modulo sensor de minimo 2 canales
4.5.2 Rango operativo:
4.5.2.1 Limite inferior de -200 mmHg o menor
4.5.2.2 Limite superior de 800 mmhg o mayor
| 4.6 | GABINETE |  | 4.6.1 Estructura de la caja en acero inoxidable
4.6.2 Con lampara tipo LED integrada
4.6.3 Panel de control con monitor de control central
| 4.7 | ALIMENTACION ELECTRICA |  | 4.7.1 Alimentacion de 220 - 240 V, 50 60 Hz
4.7.2 incluye bateria del portatil
| 4.8 | EQUIPOS ADICIONALES |  | 4.8.1 Intercambiador de calor
4.8.2 Salvador de celulas
4.8.3 Medidor de ACT
4.8.34 Manta termica
4.8.5 Fotoforo o frontoluz
5. ACCESORIOS | 5.2 | Un (1) Juego de mangueras de alta presión aire - oxigeno x2
| 5.3 | Dos (2) Juegos de tubos por cada diametro comercializado
| 5.5 | Un cable de conexión electrica interno de minimo 2 m de longitud, con clavija hospitalaria con polo a tierra
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## INSTRUMENTAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 007 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | INSTRUMENTAL CARDIOVASCULAR
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | EQUIPO EXTRACORPOREA |  | MANGO BISTURI No 4, longitud 140 mm. +-10mm, en acero inoxidable.
MANGO BISTURI No 7, longitud 160 mm+- 10cm, en acero inoxidable.
MANGO DE BISTURI No. 3 L longitud 210 mm +- 10mm, , en acero inoxidable.
TIJERA NELSON METZEMBAUM o METZEMBAUM , punta roma, curva, longitud 280 mm+- 10mm. en acero inoxidable.
TIJERA METZEMBAUM, curva, roma, filos en acero o tungsteno longitud 180mm +- 10 mm, en acero inoxidable.
TIJERA MAYO, curva, para material, longitud 170 mm +- 10mm. en acero inoxidable.
TIJERA MAYO, recta , para material, , longitud 170 mm+- 10 mm, en acero inoxidable.
TIJERA DIETHRICH POTIS, ángulo 60º, longitud 180mm +-10mm. en Acero Inoxidable
CLAMPS DE BAKEY O Morris- De Bakey , vascular, atraumático,con agulacion longitud total 200 mm+-10mm, , en acero inoxidable .
CLAMP DE BAKEY O Morris- De Bakey , Vascular, atraumatica, con angulacion, longitud total 280mm +-10mm, en acero inoxidable.
CLAMP DERRA,atraumático, longitud total 170 mm 10 +-. acero inoxidable.
PINZADE DISECCION VASCULAR DE BACKEY, punta de 2 .8 mm+-1 mm de ancho, longitud 240 mm +- 10mm, en acero inoxidable .
PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BACKEY, punta de 3 .3 mm +- 2 mm de ancho, longitud 200 mm +- 10 mm , en acero inoxidable.
PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY, punta de 1.5 mm de ancho, longitud 200 mm+- 10mm, en acero inoxidable.
PINZA DE DISECCION MEDIO o estandar, longitud 180 mm +- 10 mm . En Acero Inoxidable. .
PINZA DISECCION, medio ancha, recta, con garra 1x2 dientes,longitud 200 mm +- 10mm , en acero inoxidable.
PINZA DISECCION ADSON, con garra , 1x 2 dientes, longitud 120 mm +-10mm, en acero inoxidable.
GANCHO ADSON O Krayenbuhl, romo, longitud 190mm +- 10mm , en acero inoxidable.
SEPARADOR RICHARDSON, doble, valvas de 22X21,+- 5 mm y 29X30 mm +- 5mm, longitud 250 mm+- 10mm,, en acero inoxidable.
SET SEPARADOR FARABEUF DOBLE: juego X 2 und, longitud 150 mm +10mm,en acero inoxidable.
GANCHO de CUSHING o Caspar angulado a 90º, longitud 240 mm - 280 mm . en acero inoxidable.
SEPARADOR CUSHING ancho 14 mm , longitud 250 mm+-10mm , en aceroinoxidable.
SEPARADOR CUSHING, ancho 18mm, longitud 250 mm+- 10mm, en aceroinoxidable.
CANULA SUCCION YANKAUER; con perforacion central , longitud 285 mm+-25, en acero inoxidable.
PINZA CARDIOVASCULAR MIXTER, longitud 290mm+-10 mm , (111/2"), en acero inoxidable.
PINZA MIXTER, de disección o preparacion y para ligadura, curva, longitud 230 mm+-10mm, en acero inoxidable.
PINZA DE DISECCION o preparacion Y LIGADURA GEMINI, punta fina, anguladalongitud 200 mm +-10mm, en acero inoxidable.
PINZA PARA (LAMPEAR TUBOS, boca estriada, longitud 200mm+-10mm, en acero inoxidable.
PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER PEAN, recta, longitud 240mm+-10mm, en acero inoxidable.
PINZA ALLIS, 5 x 6 dientes; finos, para agarrar tejido, longitud 190 +- 15 mm, en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS PARA TENSAR ALAMBRE, longitud 175 mm+-25, (7"), en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, longitud 200 mm+-10 mm, en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS De BAKEY, perfil mini, para sutura , con inserto longitud 250 mm+-15mm, en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS De BAKEY, perfil mini, para sutura ,con inserto longitud 230 mm +-10mm, en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS, boca estriada , con inserto de metalextraduro, Mango Dorado, longitud 230 mm+-10mm, en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS, boca estriada con inserto de metalextraduro, mango dorado, cierre de cremallera, longitud180 mm, en acero inoxidable.
PORT/l. AGUJAS RYDER, boca fina estriada o perfil estándard, con inserto de metal extraduro,longitud 175 mm+-10mm, en acero inoxidable.
PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER PEAN, curva, longitud 200mm+-10mm, en acero inoxidable.
PINZA ADSON, hemostática, curva, longitud 185 mm +-10mm,en acero inoxidable.
PINZA HEMOSTATICA KELLY, curva, longitud 140 mm+-10mm, en acero inoxidable.
PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm+- 10mm, en acero inoxidable.
PINZA BACKHAUS, para campo, longitud 135 mm +-10mm, en acero inoxidable.
CANULA DE SUCCION FRAZIER; con guia diametro entre 4,0 mm a 5.0 mm; longitud 180 mm+-15mm. en acero inoxidable.
ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE; blando hasta 3.0 mm +-1 mm. de diametro; duro hasta 2.2 mm +-1 mm de diametro; mango dorado, longitud 235 mm+- 15mm, en acero inoxidable.
COCA O CUBETA PARA CIRUGIA, capacidad 1000 cm +-100 cm, en acero inoxidable.
COCA O CUBETA PARA CIRUGIA, capacidad 160 cm+- 20 cm, en acero inoxidable.
| EQUIPO DE VALVULA |  | MANGO DE BISTURI No. 3 L longitud 210 mm +- 10 mm, en acero inoxidable .
GANCHO PARA NERVIO ADSON o Krayenbuhl , longitud 190 mm +- 10mm , en acero inoxidable.
TIJERA NELSON-METZEMBAUM o METZEMBAUM , curva, puntas romas, longitud 260 mm +- 10 mm , en acero inoxidable,
PINZA HEMOSTATICA KELLY, curva, longitud 140 mm +- 10 mm, en acero inoxidable.
PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm +- 10 mm, en acero inoxidable.
| EQUIPO DE SAFENA |  | MANGO BISTURI No. 3, longitud 125 mm +- 10 mm, en acero inoxidable.
TIJERA METZEMBAUM, punta roma, curva, longitud 145 mm +- 10 mm, en acero inoxidable.
TIJERA MAYO, curva, para material, longitud 140 mm +- 10 mm en acero inoxidable.
PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm +- 10 mm , en acero inoxidable.
PINZA HEMOSTATICA KELLY, curva, longitud 140 mm + - 10 mm , en acero inoxidable.
PINZA KANTROWITZ, o PINZA KELLY curva estriado para disección y ligadura, angulada ,longitud 190 mm +- 10mm , en acero inoxidable.
PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, boca estriada de 0.5 mm +- 0,1 mm ,con insertode , Mango Dorado, ,longitud 150 mm, +- 10mm , en acero inoxidable.
SEPARADOR WEITLANER, 3 x 4 dientes romos, con cremallera, longitud 130 mm +- 10 mm , en acero inoxidable.
Separador Farabeuf doble, juego x 2 piezas con valvas de 23 a 25 mm x 15 a 17 mm / 25 a 27 mm x 15 a 18 mm y 25 a 27 mm x 16 a 18 mm / 30 a 35 x 15 a 18 mm. longitud de 15 a 16 cm.
PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BACKEY, punta de 2.8 mm+-2,7 mm deancho, longitud 240 mm +- 10 mmm, en acero inoxidable.
PINZA DISECCION ADSON, con garra, 1x 2 dientes, longitud 120 mm+- 10mm, en acero inoxidable.
PINZA DISECCION ADSON, sin garra, longitud 120 mm,+- 10mm, en acero inoxidable.
| EQUIPO CORONARIO |  | MICROPINZA con mango redondo, con contrapeso, recta, con inserto en polvo de diamante, punta en forma de anillo de mm de diametro, longitud total 230 mm +- 20mm , en Titanio o acero inoxidable
MICRO PORTAGUJAS recto, mango redondo, de muelle, con ratchet, recubierto de polvo diamante, para material de sutura hasta 7/O, longitud 210mm +- 20 cm . En Acero Inoxidable.
PORTA AGUJAS De BAKEY, boca estriada con insertode , Mango Dorado,longitud 210 mm +- 10 mm ,en acero inoxidable.
TIJERA METZENBAUM curva, roma, con inserto de carburo de tungsteno, longitud 180mm +- 10mm.
TIJERA VASCULAR DIETHRICH POTIS, longitud total 180 mm, en acero inoxidable.
TIJERA DIETHRICH POTTS angulo 60º, longitud 180 mm, en Acero Inoxidable
TIJERA VASCULAR DIETHRICH POTTS, angulo 125º, longitud total 180 mm +10 mm, en acero inoxidable.
DILATADOR VASCULAR GARRETT o Cooley , punta de 1.0mm, longitud 140mm +- 10mm, en acero inoxidable.
DILATADOR VASCULAR GARRETT o Cooley , punta de l.5mm, longitud 140mm+- 10mm , en acero inoxidable.
Clamp DeBakey ó Clamp Satinsky, atraumático para la oclusión tangencial, longitud total 240 mm +- 20 mm, en acero inoxidable.
PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY, de 1mm +- 0,5 mm ,longitud 195mm +- 10mm , en acero inoxidable.
CANULA SCHMID, para irrigación de vasos, longitud 150 mm +- 30 mm , en aceroinoxidable.
5. INSTRUMENTAL ACCESORIO | CLAMP BULLDOG DE BAKEY, atraumático, longitud de boca 12 cm +- 2 cm , longitud total 125 mm +- 10 mm, , en eceroinoxidable.
CANULA SUCCION YANKAUER; en acero inoxidable.
CANULA DE SUCClON FRAZIER; de 3 .0 mm, de diametro; coninterruptor de succión y mandril, con relación a la curvatura Luer; longitud 180 mm +- 15 mm en acero inoxidable.
SEPARADOR WEITLANER, 3X4 dientes, con cremallera,longitud 130 mm +- 10 mm,en acero inoxidable.
SEPARADOR WEITLANER, 2X3 dientes, agudo o semigudo ,con cremallera, longitud 110 mm +- 10 mm , en acero inoxidable.
PINZA MOSQUITO (HALSTEAD), curva, longitud 125 mm +- 10 mm, en acero inoxidable.
TIJERA DIETHRICH POTTS vascular, angulo 45º, longitud 180 mm +- 10mm , en Acero Inoxidable
ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE; blando hasta 3.0 mm +- 1,0 mm. de diametro; duro hasta 2.2 mm +- 1,0 mm. de diametro; con inserto, mango dorado, longitud 235 mm +- 10 mm, en acero inoxidable .
6. CONTENEDORES | BANDEJA CRIBADA EN ACERO INOXIDABLES
ELEMENTO DE FIJACIO EN SILICONA UNIVERSAL CON ALTURA DE 40mm +- 5 mm
Elemento de fijación en silicona con diametro de 6 a 8 mm, altura de 22 mm. +- 5 mm
Elemento de fijación en silicona con diametro de 8 a 10 mm, altura de 22 mm +- 5 mm
Elemento de fijación en silicona con diametro de 15 mm, altura de 40 mm +- 5 mm
Contenedor MicroStop, para esterilizar instrumental, medidas de largo 448 mm x 272 mm x 143 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento
Bandeja Cribada, con dimensiones de 532 x 251 x 64 mm +- 10 mm . En acero inoxidable
Contenedor MicroStop, para esterilizar instrumental, medidas de largo 553 mm x 272 mm x 143 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento.
Bandeja Cribada, con dimensiones de 240 x 251 x 64 mm +- 10 mm . En acero inoxidable
Contenedor MicroStop, para esterilizar instrumental, medidas de largo 267 mm x 272 mm x 143 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento
Contenedor MicroStop, para esterilizar instrumental, medidas de largo 267 mm x 272 mm x 122 mm +- 10 mm , con fondo no perforado en aluminio anodizado, tapa plástica o en acero inoxidable perforada para ingreso de vapor, sistema de barrera microbiana que no requiere recambios, indicador de tratamiento.
Bandeja Cribada, con dimensiones de 240 x 251 x 44 mm +- 10 mm En acero inoxidable..
7 , EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | Sierra para esternotomia, incluida la llave de para cambio de hoja de sierra, protector corto y largo para sierra, mangera de doble vi y manguera con acoples a pared (el tipo de aople sera consiliado con las el supervisor del contrato), regulador de presion
Sierra reciprocante 10 * 54 * 0,6mm +- 2 mm
Sierra reciprocante 10 * 35 * 0,6mm +- 2 mm
Sierra neumatica para repetir esternotomia, funcionamiento con nitrogeno seco comprimido, incluye la llave para cambio de hojas de sierra.
8. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 8.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 8.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 8.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 8.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 8.5 | Programas de capacitación
| 8.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 8.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 8.8 | Certificación de tecnología
| 8.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL