## CAMA HOSPITALARIA + BALANZA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CAMA HOSPITALARIA + BALANZA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Tipo electromecanico
4.1.2 Minimo tres planos
4.1.3 Minimo 220 kg de capacidad de carga
4.1.4 Minimo 4 barandas (abatibles y con sistema de amortiguacion)
4.1.5 Accionamineto RCP (manual, mecanico)
4.1.6 Longitud de 230cm +- 20 cm
4.1.7 Ancho de 100 cm +- 10 cm
4.1.8 Espaldar radiolucido o transparente para rayos X
| 4.2 | COLCHON |  | 4.2.1 Tela impermeable
4.2.2 Forro lavable y antifluido
4.2.3 Con o sin costuras, toda vez que se garantice que la superficie no permita la fitlracion de liquidos
4.2.4 Espesor del colchon de 14 cm +- 2 cm
| 4.3 | CONTROL |  | 4.3.1 Con movimientos de Trendelemburg, Antitrendelemburg, ascenso, descenso, posicion de salida, Silla Cardiaca
4.3.2 Con bloqueo de los movimientos en control de mando y barandas
4.3.3 Inclinacion del espaldar de 0 a 45°, con indicador de angulo
4.3.4 Minimo tres tableros de para los movimientos de la cama, indicador LED
4.3.5 Con sistema de seguridad IPX4
| 4.4 | RUEDAS |  | 4.4.1 Minimo 4 ruedas de desplazamiento
4.4.2 Minimo 150 mm +- 25 mm
4.4.3 Freno central o en cada una de las ruedas
4.4.4 Al menos una rueda antiestatica o sistema de polo a tierra
| 4.5 | BATERÍA/REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.5.1 Incluye una bateria de respaldo
4.5.2 Alimentacion electrica: 110-120 V
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una mesa de noche (No se permite en madera)
| 5.2 | Una escalerilla de dos pasos fabricada en acero inoxidable con superficie antideslizante
| 5.3 | Una mesa puente o mesa de alimentación, hidraulica o neumatica y graduable, de maximo 80 cm de largo
| 5.4 | Debe incluir una bascula digitalalanza incorporada en el sistema. Capacidad de carga de 200 kg o mayor
| 5.5 | Luz de guia noctura o luz de pies
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CAMA HOSPITALARIA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CAMA HOSPITALARIA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Tipo electromecanico
4.1.2 Minimo tres planos
4.1.3 Minimo 200 kg de capacidad de carga
4.1.4 Minimo 4 barandas (abatibles y con sistema de amortiguacion)
4.1.5 Accionamineto RCP (manual, mecanico)
4.1.6 Longitud de 230cm +- 20 cm
4.1.7 Ancho de 100 cm +- 10 cm
4.1.8 Respaldo translucido o transparente para rayos X
4.1.9 Estrctura con pintura electrostatica
4.1.10 Para golpes o para choques
| 4.2 | COLCHON |  | 4.2.1 Tela impermeable
4.2.2 Forro lavable y antifluido
4.2.3 Antialergico
4.2.4 Antiescaras
4.2.5 Antifluido
4.2.6 ignifugo
4.2.7 Con o sin costuras, toda vez que se garantice que la superficie no permita la fitlracion de liquidos
4.2.8 Espesor del colchon de 14 cm +- 2 cm
4.2.9 Con funcion de antidesplazamiento
| 4.3 | CONTROL |  | 4.3.1 Con movimientos de Trendelemburg, Antitrendelemburg, ascenso, descenso, posicion de salida
4.3.2 Con bloqueo de los movimientos en control de mando y barandas
4.3.3 Inclinacion del espaldar de 0 a 45°, con indicador de angulo
4.3.4 Minimo tres tableros de para los movimientos de la cama, indicador LED
4.3.5 Con sistema de seguridad minimo IPX4
| 4.4 | RUEDAS |  | 4.4.1 Minimo 4 ruedas de desplazamiento
4.4.2 Minimo 150 mm +- 25 mm
4.4.3 Freno central o en cada una de las ruedas
4.4.4 Al menos una rueda antiestatica
| 4.5 | BATERÍA/REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.5.1 Incluye una bateria de respaldo
4.5.2 Alimentacion electrica: 110-120 V
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una mesa de noche (No se permite en madera)
| 5.2 | Una escalerilla de dos pasos fabricada en acero inoxidable con superficie antideslizante
| 5.3 | Una mesa puente o mesa de alimentación, hidraulica o neumatica y graduable, de maximo 80 cm de largo
| 5.4 | Luz de guia noctura o luz de pies
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CAMILLA DE TRANSPORTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CAMILLA DE TRASPORTE
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Hidraulica o neumatica
4.1.2 Espaldar radiolucido
4.1.3 Minimo 180 kg de capacidad de carga
4.1.4 Brandas abatibles o plegables
4.1.5 Accionamineto RCP (manual, mecanico)
4.1.6 Con sistema antichoques perimetral o topes esquineros
4.1.7 Dimensiones minimas de 75 cm de ancho x 190 cm de largo
| 4.2 | COLCHON |  | 4.2.1 Tela impermeable
4.2.2 Forro lavable
4.2.3 Antiescaras
4.2.4 Espesor del colchon de 10 cm +- 2,5 cm
| 4.3 | MOVIMIENTOS |  | 4.3.1 Trendelemburg y Antitrendelemburg, seccion de espaldar o fowler
4.3.2 Altura ajustable
4.3.3 Ascenso y descenso en un rango de 65 o menor a 85 cm o mayor
4.3.4 Inclinacion del espaldar
| 4.4 | RUEDAS |  | 4.4.1 Minimo 4 ruedas de desplazamiento
4.4.2 Minimo 7,8'' (20 cm)
4.4.3 Freno central o en cada una de las ruedas
4.4.4 Ruedas antiestaticas
5. ACCESORIOS | 5.1 | Minimo 2 atriles abatibles telescopicos con 4 ganchos porta liquidos integrados a la camilla
| 5.2 | Dos (2) asas de empuje
| 5.3 | Un soporte
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CARRO DE PARO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CARRO DE PARO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Fabricado en plastico resistente y/o metal
4.1.2 Atril de altura ajustable, para liquidos parenterales
4.1.3 Tabla para masajes cardiorespiratorios
4.1.4 Con un termohigrometro interconstruido o asegurado en el carro de paro para el control de medicamentos especiales con rango de medición de 0 a 100 °C
4.1.5 Soporte para bala de oxígeno, guardián y contenedores de desechos
4.1.6 Con sistema antichoques perimetral o topes esquineros
4.1.7 Bomper o parachoques periférico o 360o
4.1.8 Cerradura de seguridad
4.1.9 Bandeja porta monitor, con sistema de fijacion de equipos
4.1.10 4 ruedas de minimo 4''. Giratorias y con freno en mínimo 2 de ellas
| 4.2 | GAVETAS |  | 4.2.1 Adaptada para el almacenamiento de medicamentos, con manija y sistema de aseguramiento
4.2.2 Minimo 4 gavetas con divisiones interiores para el almacenamiento de insumos y elementos médicos,
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo 8 candados por carro
| 5.2 | Una multitoma de grado hospitalario con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## DESFIBRILADOR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | DESFIBRILADOR
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Rango de energia desde 5 Joules o menor
4.1.2 Energía suministrada máxima hasta 360 Joules Bifásico
4.1.3 Con los siguientes modos de funcionamiento: Sincronico, Asincronico, Cardioversion y monitoreo
4.1.4 Mando semiautomatico y manual
4.1.5 Selección de nivel de energía en el panel frontal
4.1.6 Activación de la descarga desde las palas y el panel frontal
4.1.7 Forma de onda bifasica
| 4.2 | PANTALLA |  | 4.2.1 Pantalla LCD o TFT a color
4.2.2 Con visualizacion de:
4.2.2.1 Valor seleccionado y descargado de energia en Joules
4.2.2.2 Onda de electrocardiograma
4.2.2.3 Valor de la frecuencia cardiaca
4.2.2.4 Marcapasos externo
4.2.2.5 Alarmas audibles y visibles ajustables para todos los parámetros monitorizados
4.2.2.6 Indicador del nivel de carga de batería
| 4.3 | FUNCIONAMIENTO |  | 4.3.1 Modo manual y DEA
4.3.2 Desactivación automática del nivel de energía en caso de que no ocurra la descarga, de máximo 60 segundos
4.3.3 Con sistema para probar energia de descarga y prueba automatica del desfibrilador
| 4.4 | BATERÍA/REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.4.1 Bateria recargable
4.4.2 Bateria con autonomia de minmo 2 horas o 30 descargas
4.4.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Palas adulto/pediátrico que detecten actividad electrocardiográfica
| 5.2 | Un juego de electrodos para desfibrilación interna adulto/pediátrico.
| 5.3 | Cable de ECG de cinco derivaciones
| 5.4 | Mínimo cien electrodos ECG con fecha de vencimiento no inferior a un año
| 5.5 | Interface marcapasos
| 5.6 | Tres juegos de parches de electrodos desechables para marcapasos con fecha de vencimiento no inferior a dos años
| 5.7 | Mínimo 20 unidades de papel térmico cada una para la impresora
| 5.8 | Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
| 5.9 | Impresora termica integrada con capacidad de imprimir trazo de eco e informacion relativa al evento registrado
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## EQUIPO DE ORGANOS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | EQUIPO DE ORGANOS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | 4.1. OTOSCOPIO |  | 4.1.1 Un cabezal de otoscopio con protector de anteojos
4.1.2 Con iluminación LED
4.1.3 Otoscopio con sistema de fibra optica en cabezal
4.1.4 Con vida util de los LEDs, de mínimo 10000 horas.
4.1.5 Lupa abatible de mínimo tres aumentos
| 4.2 | 4.2. OFTALMOSCOPIO |  | 4.2.1 Con iluminacion LED
4.2.2 Con vida util de los LEDs, de mínimo 10000 horas.
4.2.3 Se compone de:
4.2.3.1 Cabezal de oftalmoscopio
4.2.3.2 Minimo 25 lentes
4.2.3.3 Protector de anteojos
4.2.4 Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor
4.2.5 Mínimo 5 aperturas.
4.2.6 Iluminado desde el interior
4.2.7 Filtro azul, filtro excento de rojo
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo un (1) bombillo LED de repuesto por cada cabezal o referencia utilizada
| 5.2 | Minimo cincuenta (50) conos desechables
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## FONENDOSCOPIO ADULTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | FONENDOSCOPIO ADULTO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 De doble servicio
4.1.3 Biaural
| 4.2 | OLIVAS |  | 4.2.1 Con ajuste de sistema de presion o giratorias
4.2.2 Ergonomicas
4.2.3 De sellado hermetico
4.2.4 Libre de latex
| 4.3 | TUBO |  | 4.3.1 Flexible fabricado en PVC o libre de latex
4.3.2 en forma de "Y"
| 4.4 | CAMPANA |  | 4.4.1 Doble campana o doble diagragma
4.4.2 Anillo o aro anti frio
5. ACCESORIOS | 5.1 | 5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles fabricadas de goma libre de látex, lavables
| 5.2 | 5.2 Mínimo 1 membrana o diafragma acústico por fonendoscopio.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## FONENDOSCOPIO PEDIATRICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 De doble servicio
4.1.3 Biaural
| 4.2 | OLIVAS |  | 4.2.1 Con ajuste de sistema de presion o giratorias
4.2.2 Ergonomicas
4.2.3 De sellado hermetico
4.2.4 Libre de latex
| 4.3 | TUBO |  | 4.3.1 Flexible fabricado en PVC o libre de latex
4.3.2 en forma de "Y"
| 4.4 | CAMPANA |  | 4.4.1 Doble campana o doble diagragma
4.4.2 Anillo o aro anti frio
5. ACCESORIOS | 5.1 | 5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles fabricadas de goma libre de látex, lavables
| 5.2 | 5.2 Mínimo 1 membrana o diafragma acústico por fonendoscopio.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## FONENDOSCOPIO NEONATAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | FONENDOSCOPIO NEONATAL
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 De un solo servicio
4.1.3 Biaural
| 4.2 | OLIVAS |  | 4.2.1 Con ajuste de sistema de presion o giratorias
4.2.2 Ergonomicas
4.2.3 De sellado hermetico
4.2.4 Libre de latex
| 4.3 | TUBO |  | 4.3.1 Flexible fabricado en PVC o libre de latex
4.3.2 en forma de "Y"
| 4.4 | CAMPANA |  | 4.4.1 De doble campana
4.4.2 Anillo o aro anti frio
5. ACCESORIOS | 5.1 | 5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles fabricadas de goma libre de látex, lavables
| 5.2 | 5.2 Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## LAMPARA PIELITICA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | LAMPARA PIELITICA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | ESTRUCTURA |  | 4.1.1 Cabezal sencillo, de soporte de pie
4.1.2 Control de encendido y apagado
4.1.3 Cuenta con un brazo escualizable
4.1.4 Base con minimo 4 ruedas
| 4.2 | CARACTERISTICAS DE LUZ |  | 4.2.1 Lampara tipo LED
4.2.2 Vida util de los LEDs de minimo 40000 horas (al 100% de intensidad luminica)
4.2.3 Intensidad luminica minimo de 70000 luxes a 1 m de distancia
4.2.4 Diametro de 10 a 38 cm
4.2.5 Profundidad minimo de 700 mm
4.2.6 Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K
| 4.3 | BATERIA / ALIMNETACION ELECTRICA |  | 4.3.1 Incluye bateria recargable
4.3.2 110 - 120 V / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo dos mangos esterilizables
| 5.2 | Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## LARINGOSCOPIO ADULTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | LARINGOSCOPIO ADULTO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | HOJAS |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 Hojas de fibra optica
4.1.3 Tipo de hoja curva ( # 2,3,4)
4.1.4 Tipo de hoja rectas ( # 2,3,)
4.1.5 Lampara tipo LED
| 4.2 | MANGO |  | 4.2.1 Con mango para laringoscopio
| 4.3 | BATERIA |  | 4.3.1 Con bateria recargable
4.3.2 Facil cambio de la bateria
5. ACCESORIOS | 5.1 | Minimo un (1) bomibillo LED de repuesto
| 5.2 | Estuche de plastico de resistente a altos impactos y facil desinfeccion
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | HOJAS |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 Hojas de fibra optica
4.1.3 Tipo de hoja curva (# 0,1,2)
4.1.4 Tipo de hoja recta ( # 0,1,2)
4.1.5 Lampara tipo LED
| 4.2 | MANGO |  | 4.2.1 Con mango para laringoscopio
| 4.3 | BATERIA |  | 4.3.1 Con bateria recargable
4.3.2 Facil cambio de la bateria
5. ACCESORIOS | 5.1 | Minimo un (1) bomibillo LED de repuesto
| 5.2 | Estuche de plastico de resistente a altos impactos y facil desinfeccion
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## MARCAPASOS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | MARCAPASOS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Estimulacion externa bicameral
4.1.2 Funciones automaticas de retardo AV, PVARP
4.1.3 Modos de estimulacion: DDD, DOO, VVI, VOO, AAI y AAO
| 4.2 | BATERIA |  | 4.2.1 Con bateria alcalina recargable
5. ACCESORIOS | 5.1 | Un juego o par de baterías recargables
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## MONITOR MULTIPARAMETROS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | MONITOR MULTIPARAMETROS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Para paciente Adulto, pediátrico y neonatal
4.1.2 Con software de analisis de arritmias
4.1.3 Protección contra desfibrilación y electrobisturis
4.1.4 Pantalla tipo LCD o TFT, tactil a color
4.1.5 Pantalla de minimo 12 ''
4.1.6 Alarmas audibles y visuales
| 4.2 | MEDICIONES |  | 4.2.1. ECG ; que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir entre 5 o mas derivadas.
4.2.2. Respiracion
4.2.3. Frecuencia cardiaca con resolución menor o igual a 2 LPM
4.2.4. Oximetría con resolución menor o igual a 1%; precisión menor o igual a 2%
4.2.5. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg.
4.2.6. Temperatura, resolución menor o igual a 1 oC; precisión menor o igual a 0,1 oC
4.2.7. Medición del gasto cardiaco
4.2.8. Medición de presión invasiva
| 4.3 | ALIMENTACION ELECTRICA Y DE GAS |  | 4.3.1 Tipo hospitalaria 110-120 VAC/ 60 Hz.
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una interface de presino arterial invasiva
| 5.2 | Una Batería con autonomía de mínimo tres horas
| 5.3 | Dos brazaletes adultos reutilizables libres de látex
| 5.4 | Dos brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex
| 5.5 | Una Interface de presión arterial no invasiva (PANI)
| 5.6 | Una Interface de SPO2
| 5.7 | Una Interface de ECG con cinco derivaciones
| 5.8 | Dos Sensores de oximetría de dedo adulto reutilizable
| 5.9 | Dos Sensores de oximetría pediátrico reutilizable
| 5.10 | Un Sensor de temperatura de piel tipo lenteja
| 5.11 | Un Juego de electrodos ECG x 100
| 5.12 | Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
| 5.13 | Una inteface de medicion degasto cardiaco
| 5.14 | Una central de monitoreo por cada 20 monitores con dos pantallas de minimo 50 " para su visualizacion.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## PESA BEBE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | PESA BEBE
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Bascula digital, de sobremesa
4.1.2 Sistema electronico
4.1.3 Capacidad de carga de minimo 20 kg / 44 lb
4.1.4 Resolucion o division de escala de 5g para masas de 10 kg o menor
4.1.5 Resolucion o division de escala de 10g para masas de 10 kg o mayor
4.1.6 Unidades de medida de kg, libras o gramos
4.1.7 Display LED o LCD
4.1.8 Teclado tipo pulsador o de membrana
4.1.9 Material de la plataforma con superficie antideslizante
4.1.10 Debe contar con calibración en sitio de instalación y certificado con validez mínima de un año, el laboratorio debe estar avalado por la ONAC.
| 4.2 | FUNCIONES |  | 4.2.1 Tara
4.2.2 Hold y Auto - Hold
4.2.3 Ajuste automático a cero (0)
4.2.4 Apagado automático
| 4.3 | ALIMENTACION ELECTRICA / BATERIA |  | 4.3.1 Baterias recargable
4.3.2 Alimentacion electrica a 110 - 120 V / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
| 5.2 | Infantometro
| 5.3 | Dos colchonetas de pesado
| 5.4 | Topes para cabeza y pies
| 5.5 | Dos cintas métricas
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## SUCCIONADOR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | SUCCIONADOR
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Funcionamiento continuo
4.1.2 Presion de succion de minimo 563 mmHg
4.1.3 Nivel de ruido de maximo 65 dB
4.1.4 Desplazamiento de minimo 15 l/min
4.1.5 Incluye vacuometro en el panel frontal
4.1.6 Incluye perilla de regulacion en el panel frontal
4.1.7 Tipo de bombma piston
4.1.8 Peso maximo del equipo de 3.5 kg
| 4.2 | ALIMENTACION ELECTRICA / BATERIA |  | 4.3.1 Alimentacion electrica a 110 - 120 V / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Vaso de plastico
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## VENTILADOR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 008 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | VENTILADOR MECANICO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | 4.1. GENERALES |  | 4.1.1 Incluido carro
4.1.2 tipo de paciente adulto pediatrico
4.1.3 Tipo de pantalla: TFT, de minimo 12''
4.1.4 Con sistema de comunicación a central de monitoreo de la Unidad de Cuidado Intensivo.
| 4.2 | 4.2. ALARMAS |  | 4.2.1 Presion en las vias respiratorias (Alta/Baja)
4.2.2 Volumen minuto espirado (Alto/Bajo)
4.2.3 Volumen tidal (Alto/Bajo)
4.2.4 Tiempo de Apnea
4.2.5 Concentracion de O2 inspirado (Alto/Bajo)
4.2.6 Frecuencia respiratorio Alta
4.2.7 Bateria (Baja)
4.2.8 Fuente de alimentacion
4.2.9 Temperatura del gas de ventilacion inspirado opcional
| 4.3 | 4.3 MODOS VENTILATORIOS |  | 4.3.1 Controlados por volumen:
4.3.1.1 Ventilacion mandatoria controlada
4.3.1.2 Ventilacion mandatoria o ventilacion con soporte adaptativo o su equivalente
4.3.1.3 Ventilacion mandatoria intermitente sincronizada
4.3.1.4 Ventilacion Dual en al menos dos modos controladados por volumen
4.3.1.5 Asistido controlado
4.3.2 Controlados por presion:
4.3.2.1 Ventilacion con liberacion de presion en la via aerea
4.3.2.2 BIPAP/ DUO PAP / BILEVEL / BIVEN
4.3.2.3 Ventilacion mandatoria intermitente sincronizada
4.3.2.4 Ventilacion dual en al menos tres modos controlados por presion
4.3.3 Presion positiva continua en la via aerea / CPAP mas presion soporte
4.3.4 Ventilacion no invasiva en al menos dos modos
4.3.5 Terapia de O2 de alto flujo incorporado en el ventilador
4.3.6 Capnografia volumetrica O etCO2, Vco2, Vt/Vd, Vds y capnograma
4.3.7 Sistema automatico de compensacion de fugas
4.3.9 Nebulizador de medicamentos neumatico
4.3.10 Al menos un modo en asa cerrada tipo: ASV, MMV
| 4.4 | 4.4 ALIMENTACION ELECTRICA Y DE GAS |  | 4.4.1 Alimentacion electrica de 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
4.4.2 Bateria con autonomia minimo de 4 horas
4.4.3 Suministro de oxigeno y aire a traves de RED de gases.
4.4.4 Suministro de oxigeno y aire menor de 45 PSI o menor
4.4.5 Suministro de oxigeno y aire mayor de 85 PSI o mayor
5. ACCESORIOS | 5.1 | 5.1 10 circuitos para pacientes adulto.
| 5.2 | 5.2 Un sensor para capnografia incluido conectores reusables: 1 para paciente adulto y 1 para paciente pedriatrico
| 5.3 | 5.3 1 juego de mangueras de aire y oxigeno compatibles con las tomas de gases medicinales institucionales
| 5.4 | 5.4 1 bateria
| 5.5 | 5.5 Una cascada por cada 6 ventiladores
| 5.6 | 5.6 Un cable A.C.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL