## 1. ECOGRAFO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | ECOGRAFO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1. | GENERALES |  | 4.1.1 Tipo trolley no portatil
4.1.2 Con aplicaciones abdominal, vascular, partes pequñas y musculo esqueletico
4.1.3 Puertos de comunicacion USB y unidad DVD/CD
4.1.4 Con protocolos de comunicacion DICOM 3.0
| 4.2. | IMAGEN |  | 4.2.1 B (bidimensional)
4.2.2 M (movimiento)
4.2.3 Doppler color
4.2.4 Doppler pulsado
4.2.5 Doppler espectral
4.2.6 Power doppler
4.2.7 B/N
4.2.8 2D/3D
| 4.3 | ESTRUCTURA |  | 4.3.1 Generales y cardiacas para paciente adulto, pediátrico y neonatal
4.3.2 Disco duro minimo de 320 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
4.3.3 Teclado alfanumérico
4.3.4 Mínimo tres puertos para transductor simultaneo
4.3.5 Trolley con porta transductores y porta gel con calentador interno o externo
4.3.6 Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
4.3.7 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
4.3.8 Con teclas de acceso rápido
4.3.9 Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
4.3.10 Con selección multifocal
4.3.11 Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
4.3.12 Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
4.3.13 Con cortes tomográficos sobre imágenes 3D
4.3.14 Sistema de altavoces
4.3.15 Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
4.3.16 El oferente debe anexar certificado de calibracion
4.3.17 Plataforma DICOM 3.0
4.3.18 Sistema de medicion automatica y/o manual de las cuatro estructutas fetales principales
| 4.4. | MONITOR |  | 4.4.1 Pantalla LED o LCD a color
4.4.2 Pantalla de alta resolucion
4.4.3 Pantalla de minimo 19''
4.4.4 Pantalla con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
4.4.5 Pantalla auxiliar LED, LCD o TFT a color
4.4.6 Pantalla auxiliar de mínimo 10"
4.4.7 Pantalla auxiliar touch screen
| 4.5 | SONDAS |  | 4.5.1 Un (1) transductor Convex 2D (multifrecuencias)
4.5.2 Un (1) transductor Lineal alta frecuencia (multifrecuencias)
4.5.3 Un (1) transductor Endocavitario (multifrecuencias)
| 4.6 | REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.6.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una Video impresora a color por inyección de tinta, que permita la impresión en papel bond tamaño carta o A4 con dos (2) juegos completos de recarga de tinta para la impresora
| 5.2 | Ruedas de transporte con freno
| 5.3 | Una Impresora térmica interna
| 5.4 | Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
| 5.5 | Un tarro de gel de mínimo para ultrasonido
| 5.6 | Con sistema de seguridad para los transductores
| 5.7 | Una UPS de 2 KVA+J21
| 5.8 | Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 2. ECOGRAFO PORTATIL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | ECOGRAFO PORTATIL
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
| 4.1. | GENERALES |  | 4.1.1 Con aplicaciones abdominal, vascular, partes pequñas y musculo esqueletico
4.1.2 Puertos de comunicacion USB y unidad DVD/CD
4.1.3 Con protocolos de comunicacion DICOM 3.0
| 4.2. | IMAGEN |  | 4.2.1 B (bidimensional)
4.2.2 M (movimiento)
4.2.3 Doppler color
4.2.4 Doppler pulsado
4.2.5 Doppler espectral
4.2.6 Power doppler
4.2.7 B/N
4.2.8 2D/3D
| 4.3 | ESTRUCTURA |  | 4.3.1 Generales y cardiacas para paciente adulto, pediátrico y neonatal
4.3.2 Disco duro minimo de 320 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
4.3.3 Teclado alfanumérico
4.3.4 Mínimo tres puertos para transductor simultaneo
4.3.5 Trolley con porta transductores y porta gel con calentador interno o externo
4.3.6 Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
4.3.7 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
4.3.8 Con teclas de acceso rápido
4.3.9 Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
4.3.10 Con selección multifocal
4.3.11 Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
4.3.12 Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
4.3.13 Con cortes tomográficos sobre imágenes 3D
4.3.14 Sistema de altavoces
4.3.15 Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
4.3.16 El oferente debe anexar certificado de calibracion
4.3.17 Plataforma DICOM 3.0
4.3.18 Sistema de medicion automatica y/o manual de las cuatro estructutas fetales principales
| 4.4. | MONITOR |  | 4.4.1 Pantalla LED o LCD a color
4.4.2 Pantalla de alta resolucion
4.4.3 Pantalla de minimo 19''
4.4.4 Pantalla con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
4.4.5 Pantalla auxiliar LED, LCD o TFT a color
4.4.6 Pantalla auxiliar de mínimo 10"
4.4.7 Pantalla auxiliar touch screen
| 4.5 | SONDAS |  | 4.5.1 Un (1) transductor Convex 2D (multifrecuencias)
4.5.2 Un (1) transductor Lineal alta frecuencia (multifrecuencias)
4.5.3 Un (1) transductor Endocavitario (multifrecuencias)
| 4.6 | REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.6.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una Video impresora a color por inyección de tinta, que permita la impresión en papel bond tamaño carta o A4 con dos (2) juegos completos de recarga de tinta para la impresora
| 5.2 | Ruedas de transporte con freno
| 5.3 | Una Impresora térmica interna
| 5.4 | Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
| 5.5 | Un tarro de gel de mínimo para ultrasonido
| 5.6 | Con sistema de seguridad para los transductores
| 5.7 | Una UPS de 2 KVA+J21
| 5.8 | Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CARRO DE PARO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CARRO DE PARO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Fabricado en plastico resistente y/o metal
4.1.2 Atril de altura ajustable, para liquidos parenterales
4.1.3 Tabla para masajes cardiorespiratorios
4.1.4 Con un termohigrometro interconstruido o asegurado en el carro de paro para el control de medicamentos especiales con rango de medición de 0 a 100 °C
4.1.5 Soporte para bala de oxígeno, guardián y contenedores de desechos
4.1.6 Con sistema antichoques perimetral o topes esquineros
4.1.7 Bomper o parachoques periférico o 360o
4.1.8 Cerradura de seguridad
4.1.9 Bandeja porta monitor, con sistema de fijacion de equipos
4.1.10 4 ruedas de minimo 4''. Giratorias y con freno en mínimo 2 de ellas
| 4.2 | GAVETAS |  | 4.2.1 Adaptada para el almacenamiento de medicamentos, con manija y sistema de aseguramiento
4.2.2 Minimo 4 gavetas con divisiones interiores para el almacenamiento de insumos y elementos médicos,
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo 8 candados por carro
| 5.2 | Una multitoma de grado hospitalario con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## EQUIPO DE ORGANOS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | EQUIPO DE ORGANOS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | 4.1. OTOSCOPIO |  | 4.1.1 Un cabezal de otoscopio con protector de anteojos
4.1.2 Con iluminación LED
4.1.3 Otoscopio con sistema de fibra optica en cabezal
4.1.4 Con vida util de los LEDs, de mínimo 10000 horas.
4.1.5 Lupa abatible de mínimo tres aumentos
| 4.2 | 4.2. OFTALMOSCOPIO |  | 4.2.1 Con iluminacion LED
4.2.2 Con vida util de los LEDs, de mínimo 10000 horas.
4.2.3 Se compone de:
4.2.3.1 Cabezal de oftalmoscopio
4.2.3.2 Minimo 25 lentes
4.2.3.3 Protector de anteojos
4.2.4 Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor
4.2.5 Mínimo 5 aperturas.
4.2.6 Iluminado desde el interior
4.2.7 Filtro azul, filtro excento de rojo
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo un (1) bombillo LED de repuesto por cada cabezal o referencia utilizada
| 5.2 | Minimo cincuenta (50) conos desechables
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## FONENDOSCOPIO PEDIATRICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 De doble servicio
4.1.3 Biaural
| 4.2 | OLIVAS |  | 4.2.1 Con ajuste de sistema de presion o giratorias
4.2.2 Ergonomicas
4.2.3 De sellado hermetico
4.2.4 Libre de latex
| 4.3 | TUBO |  | 4.3.1 Flexible fabricado en PVC o libre de latex
4.3.2 en forma de "Y"
| 4.4 | CAMPANA |  | 4.4.1 Doble campana o doble diagragma
4.4.2 Anillo o aro anti frio
5. ACCESORIOS | 5.1 | 5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles fabricadas de goma libre de látex, lavables
| 5.2 | 5.2 Mínimo 1 membrana o diafragma acústico por fonendoscopio.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## FONENDOSCOPIO NEONATAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | FONENDOSCOPIO NEONATAL
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 De un solo servicio
4.1.3 Biaural
| 4.2 | OLIVAS |  | 4.2.1 Con ajuste de sistema de presion o giratorias
4.2.2 Ergonomicas
4.2.3 De sellado hermetico
4.2.4 Libre de latex
| 4.3 | TUBO |  | 4.3.1 Flexible fabricado en PVC o libre de latex
4.3.2 en forma de "Y"
| 4.4 | CAMPANA |  | 4.4.1 De doble campana
4.4.2 Anillo o aro anti frio
5. ACCESORIOS | 5.1 | 5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles fabricadas de goma libre de látex, lavables
| 5.2 | 5.2 Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana.
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## LARINGOSCOPIO ADULTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | LARINGOSCOPIO ADULTO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | HOJAS |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 Hojas de fibra optica
4.1.3 Tipo de hoja curva ( # 2,3,4)
4.1.4 Tipo de hoja rectas ( # 2,3,)
4.1.5 Lampara tipo LED
| 4.2 | MANGO |  | 4.2.1 Con mango para laringoscopio
| 4.3 | BATERIA |  | 4.3.1 Con bateria recargable
4.3.2 Facil cambio de la bateria
5. ACCESORIOS | 5.1 | Minimo un (1) bomibillo LED de repuesto
| 5.2 | Estuche de plastico de resistente a altos impactos y facil desinfeccion
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | HOJAS |  | 4.1.1 En acero inoxidable o cromado
4.1.2 Hojas de fibra optica
4.1.3 Tipo de hoja curva (# 0,1,2)
4.1.4 Tipo de hoja recta ( # 0,1,2)
4.1.5 Lampara tipo LED
| 4.2 | MANGO |  | 4.2.1 Con mango para laringoscopio
| 4.3 | BATERIA |  | 4.3.1 Con bateria recargable
4.3.2 Facil cambio de la bateria
5. ACCESORIOS | 5.1 | Minimo un (1) bomibillo LED de repuesto
| 5.2 | Estuche de plastico de resistente a altos impactos y facil desinfeccion
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## MARCAPASOS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | MARCAPASOS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Estimulacion externa bicameral
4.1.2 Funciones automaticas de retardo AV, PVARP
4.1.3 Modos de estimulacion: DDD, DOO, VVI, VOO, AAI y AAO
| 4.2 | BATERIA |  | 4.2.1 Con bateria alcalina recargable
5. ACCESORIOS | 5.1 | Un juego o par de baterías recargables
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## PESA BEBE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA NO. 138-2019
COMPRA DE EQUIPOS DE BIOMEDICOS
ANEXO No 7 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | PESA BEBE
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Bascula digital, de sobremesa
4.1.2 Sistema electronico
4.1.3 Capacidad de carga de minimo 20 kg / 44 lb
4.1.4 Resolucion o division de escala de 5g para masas de 10 kg o menor
4.1.5 Resolucion o division de escala de 10g para masas de 10 kg o mayor
4.1.6 Unidades de medida de kg, libras o gramos
4.1.7 Display LED o LCD
4.1.8 Teclado tipo pulsador o de membrana
4.1.9 Material de la plataforma con superficie antideslizante
4.1.10 Debe contar con calibración en sitio de instalación y certificado con validez mínima de un año, el laboratorio debe estar avalado por la ONAC.
| 4.2 | FUNCIONES |  | 4.2.1 Tara
4.2.2 Hold y Auto - Hold
4.2.3 Ajuste automático a cero (0)
4.2.4 Apagado automático
| 4.3 | ALIMENTACION ELECTRICA / BATERIA |  | 4.3.1 Baterias recargable
4.3.2 Alimentacion electrica a 110 - 120 V / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
| 5.2 | Infantometro
| 5.3 | Dos colchonetas de pesado
| 5.4 | Topes para cabeza y pies
| 5.5 | Dos cintas métricas
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL