## 1. ECOGRAFO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | ECOGRAFO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1. | GENERALES |  | 4.1.1 Tipo trolley no portatil
4.1.2 Con aplicaciones abdominal, vascular, partes pequñas y musculo esqueletico
4.1.3 Puertos de comunicacion USB y unidad DVD/CD
4.1.4 Con protocolos de comunicacion DICOM 3.0
| 4.2. | IMAGEN |  | 4.2.1 B (bidimensional)
4.2.2 M (movimiento)
4.2.3 Doppler color
4.2.4 Doppler pulsado
4.2.5 Doppler espectral
4.2.6 Power doppler
4.2.7 B/N
4.2.8 2D/3D
| 4.3 | ESTRUCTURA |  | 4.3.1 Generales y cardiacas para paciente adulto, pediátrico y neonatal
4.3.2 Disco duro minimo de 320 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
4.3.3 Teclado alfanumérico
4.3.4 Mínimo tres puertos para transductor simultaneo
4.3.5 Trolley con porta transductores y porta gel con calentador interno o externo
4.3.6 Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
4.3.7 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
4.3.8 Con teclas de acceso rápido
4.3.9 Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
4.3.10 Con selección multifocal
4.3.11 Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
4.3.12 Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
4.3.13 Con cortes tomográficos sobre imágenes 3D
4.3.14 Sistema de altavoces
4.3.15 Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
4.3.16 El oferente debe anexar certificado de calibracion
4.3.17 Plataforma DICOM 3.0
4.3.18 Sistema de medicion automatica y/o manual de las cuatro estructutas fetales principales
| 4.4. | MONITOR |  | 4.4.1 Pantalla LED o LCD a color
4.4.2 Pantalla de alta resolucion
4.4.3 Pantalla de minimo 19''
4.4.4 Pantalla con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
4.4.5 Pantalla auxiliar LED, LCD o TFT a color
4.4.6 Pantalla auxiliar de mínimo 10"
4.4.7 Pantalla auxiliar touch screen
| 4.5 | SONDAS |  | 4.5.1 Un (1) transductor Convex 2D (multifrecuencias)
4.5.2 Un (1) transductor Lineal alta frecuencia (multifrecuencias)
4.5.3 Un (1) transductor Endocavitario (multifrecuencias)
| 4.6 | REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.6.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una Video impresora a color por inyección de tinta, que permita la impresión en papel bond tamaño carta o A4 con dos (2) juegos completos de recarga de tinta para la impresora
| 5.2 | Ruedas de transporte con freno
| 5.3 | Una Impresora térmica interna
| 5.4 | Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
| 5.5 | Un tarro de gel de mínimo para ultrasonido
| 5.6 | Con sistema de seguridad para los transductores
| 5.7 | Una UPS de 2 KVA+J21
| 5.8 | Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 2. ECOGRAFO PORTATIL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | ECOGRAFO PORTATIL
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
| 4.1. | GENERALES |  | 4.1.1 Con aplicaciones abdominal, vascular, partes pequñas y musculo esqueletico
4.1.2 Puertos de comunicacion USB y unidad DVD/CD
4.1.3 Con protocolos de comunicacion DICOM 3.0
| 4.2. | IMAGEN |  | 4.2.1 B (bidimensional)
4.2.2 M (movimiento)
4.2.3 Doppler color
4.2.4 Doppler pulsado
4.2.5 Doppler espectral
4.2.6 Power doppler
4.2.7 B/N
4.2.8 2D/3D
| 4.3 | ESTRUCTURA |  | 4.3.1 Generales y cardiacas para paciente adulto, pediátrico y neonatal
4.3.2 Disco duro minimo de 320 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
4.3.3 Teclado alfanumérico
4.3.4 Mínimo tres puertos para transductor simultaneo
4.3.5 Trolley con porta transductores y porta gel con calentador interno o externo
4.3.6 Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
4.3.7 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
4.3.8 Con teclas de acceso rápido
4.3.9 Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
4.3.10 Con selección multifocal
4.3.11 Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
4.3.12 Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
4.3.13 Con cortes tomográficos sobre imágenes 3D
4.3.14 Sistema de altavoces
4.3.15 Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
4.3.16 El oferente debe anexar certificado de calibracion
4.3.17 Plataforma DICOM 3.0
4.3.18 Sistema de medicion automatica y/o manual de las cuatro estructutas fetales principales
| 4.4. | MONITOR |  | 4.4.1 Pantalla LED o LCD a color
4.4.2 Pantalla de alta resolucion
4.4.3 Pantalla de minimo 19''
4.4.4 Pantalla con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
4.4.5 Pantalla auxiliar LED, LCD o TFT a color
4.4.6 Pantalla auxiliar de mínimo 10"
4.4.7 Pantalla auxiliar touch screen
| 4.5 | SONDAS |  | 4.5.1 Un (1) transductor Convex 2D (multifrecuencias)
4.5.2 Un (1) transductor Lineal alta frecuencia (multifrecuencias)
4.5.3 Un (1) transductor Endocavitario (multifrecuencias)
| 4.6 | REQUERIMENTOS ELECTRICOS |  | 4.6.3 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Una Video impresora a color por inyección de tinta, que permita la impresión en papel bond tamaño carta o A4 con dos (2) juegos completos de recarga de tinta para la impresora
| 5.2 | Ruedas de transporte con freno
| 5.3 | Una Impresora térmica interna
| 5.4 | Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
| 5.5 | Un tarro de gel de mínimo para ultrasonido
| 5.6 | Con sistema de seguridad para los transductores
| 5.7 | Una UPS de 2 KVA+J21
| 5.8 | Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 3. TOMOGRAFO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | TOMOGRAFO
3 | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | PARAMETROS DE EXPLORACION |  | 4.1.1 Exploracion de cuerpo entero
4.1.2 Exploracion por rotacion continua de 360°
4.1.3 Tiempo de rotacion minimo de 0,41 segundos (+- 0,1 s)
4.1.4 64 Detectores minimo con recontruccion a 128 cortes minimo.
4.1.5 Angulo de inclinacion del gantry de 30° hacia los dos lados
4.1.6 Apertura del gantry, minimo de 700 mm
4.1.7 Software de exploracion helicoidal
| 4.2. | GENERACION DE RAYOS X |  | 4.2.1. Voltaje del tubo de minimo 80 a maximo 140 KV en pasos
4.2.1. Generador de rayos X de 50 kW o mayor
4.2.2. Corriente del tubo de minimo 10 mA en adelante
4.2.3. Capacidad calorica del tubo, minimo de 5MHU
4.2.4. Velocidad de enfriamiento del tubo minimo de 0,7 MHU/min
| 4.3 | MESA DE PACIENTE |  | 4.3.1 Capacidad carga minimo de 200 kg
4.3.2 Con movimientos horizontales y verticales
4.3.3 Movimientos motorizados
| 4.4. | RECONSTRUCCION DE IMAGEN |  | 4.4.1 Tiempo de reconstruccion de minimo 20 imagenes por segundo
4.4.2 Procesamiento para reconstrucciones de imágenes
| 4.5 | COMPUTADOR |  | 4.5.1 Monitor tipo LED o LCD
4.5.2 Monitor de minio 19 ''
4.5.3 Resolucion minima de la patalla de 1024x768
4.5.4 Disco duro de minimo 500 GB
4.5.5 Memoria RAM de minimo 4 GB
4.5.6 Con unidad de DVD-RAM
| 4.6 | ESTACION DE TRABAJO |  | 4.6.1 Procesador minimo de 3 GHz
4.6.2 Con RAM minimo de 16 GB
4.6.3 Almacenamiento minimo de 1 TB
4.6.4 Cuenta con un monitor de minimo 24'', tipo LED
| 4.7 | PROTOCOLOS DE COMUNICACION |  | 4.7.1 Formato DICOM
| 4.8 | DOSIS |  | 4.8.1 Con chequeo de dosis
4.8.2 Con reporte de dosis
4.8.3 Con sistema de minimizacion de dosis
| 4.9 | ALIMENTACION ELECTRICA Y DE GAS |  | 4.9.1 Cuenta con UPS segun sea requerida
4.9.2 De 200 a 480 V / 50 a 60 Hz
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 5.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 5.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 5.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 5.5 | Programas de capacitación
| 5.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 5.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 5.8 | Certificación de tecnología
| 5.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 4. EQ RAD (DIGITAL DIREC) FIJO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DIRECTO (FIJO)
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Equipo de rayos X fijo
4.1.2 Digital directo
| 4.2 | GENERADOR DE RAYOS X |  | 4.2.1 Potencia de salida de minimo 50 kW
4.2.2 Tension acumulada minima 40 kV y Maxima de 150 kV, intervalos de 1 kV
4.2.3 Tiempo de exposicion de minimo 1 ms y maximo 5ms
| 4.3 | TUBO DE RAYOS X |  | 4.3.1 Tipo de anodo giratorio o estacionario.
4.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7 mm y menor o igual a 1.3 mm
4.3.3 Capacidad calorica de 200 KHU o superior
| 4.4 | DETECTOR PANEL (FPD) |  | 4.4.1 Con area activa minimo de 35 x 40 cm
4.4.2 Tamaño del pixel máximo de 200 micrómetros
| 4.5 | COLIMADOR |  | 4.5.1 Ajuste manual o automatico de la abertura
4.5.2 Con luz LED o halogena
| 4.6 | MESA DEL PACIENTE |  | 4.6.1 Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal
4.6.2 Con capacidad de carga de minimo 160 kg
4.6.3 Con detector plano integrado
| 4.7 | ESTACION DE TRABAJO |  | 4.7.1 Monitor a color de minimo 19"
4.7.2 Con resolución de 1280 x 1024 o mayor
4.7.3 Con capacidad de almacenamiento de minimo 300 imagenes
4.7.4 Con protocolos de comunicacion DICOM
| 4.8 | SOPORTES |  | 4.8.1 Soporte de tubo
4.8.2 Soporte de pared
| 4.9 | ALIMENTACION ELECTRICA |  | 4.9.1 Alimentacion de 220 - 440 V, 50 60 Hz
5. ACCESORIOS | 5.1 | Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gonadas
| 5.2 | Delantales plomados pediatrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gonadas
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 5. EQ RAD (DIGITAL DIREC) PORTA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 - 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANEXO No 10 TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DIRECTO (PORTATIL)
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO | MARCA |  |  |  | REFERENCIA
| MODELO |  |  |  | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [5 empty] | CUMPLE |  | No. DE FOLIO | UBICACIÓN (CATALOGO, MANUAL,FICHA TECNICA, OTRO ) | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO |  |  |  | ¦
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Equipo de rayos X portatil
4.1.2 Digital directo
| 4.2 | GENERADOR DE RAYOS X |  | 4.2.1 Potencia de salida de minimo 30 kW
4.2.2 Tension acumulada minima 40 KV y Maxima 150 Kv intervalos de 1 kV
4.2.3 Tiempo de exposicion de minimo 1 ms y maximo de 5 ms
| 4.3 | TUBO DE RAYOS X |  | 4.3.1 Tipo de anodo giratorio o estacionario
4.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7mm y menor o igual a 1.3 mm
| 4.4 | DETECTOR PANEL (FPD) |  | 4.4.1 Carga automatica del detector
| 4.5 | COLIMADOR |  | 4.5.1 Multiplano (variacion de la apertura y cierre del colimador automatico o manual )
4.5.2 Medidor del producto (DAP)
| 4.6 | CONECTIVIDAD |  | 4.6.1 Conectividad inalambrica
4.6.2 Transferencia de imagenes al RIS/HIS
4.6.3 DICOM
| 4.7 | ALIMENTACION ELECTRICA |  | 4.7.1 Alimentacion de 110 V, 50 60 Hz
4.7.2 incluye bateria del portatil si se requiere
5. ACCESORIOS | 5.1 | Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gonadas
| 5.2 | Delantales plomados pediatrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gonadas
6. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 6.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 6.2 | Garantía de los Equipos Biomédicos (Mínimo 3 años)
| 6.3 | Carta de compromiso y entrega de cronograma de mantenimientos
| 6.4 | Guías rápidas de manejo – Protocolo de mantenimiento preventivo – Instructivo de limpieza y desinfección
| 6.5 | Programas de capacitación
| 6.6 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 6.7 | Garantía de stock de repuestos y accesorios originales
| 6.8 | Certificación de tecnología
| 6.9 | Certificación de CCAA
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL