## Inv. Med.
ANEXO 6. ANEXO ECONÓMICO
EMPRESA:
NIT:
Item | Nombre / Descripción |  | Unidad de medida | Cantidad | Consumo Promedio Mensual | Observación | Especificación Técnica | Precio Techo | Valor unitario | IVA (SI APLICA) | Valor Total Unitario
GRUPO 1: LÍNEA DE AYUDAS DE MOVILIDAD
1 | ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR |  | ASIENTO | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agarraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe, Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión. No tiene espaldar. Las patas son graduables en altura de 14’ a 20´por medio de pines antioxidables. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura. | 494500 |  |  | 0
2 | COCHE NEUROLÓGICO |  | COCHE | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | COCHE NEUROLÓGICO: Todos los coches deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg. Liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u horneada de alta resistencia. Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna). Ruedas traseras de 10'', 12'' o 14''inflables en poliuretano antipinchaduras, Rin Aluminio, manzanas de Acero con RODAMIENTOS. Ruedas delanteras de 6” con tenedor en Aluminio y Rodamientos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema HIDRAULICO de múltiples posiciones. Apoyapiés Elevables desde 0 a 90 grados. Graduables en altura,basculable, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con caracteristicas de memoria densidad (40), en asiento y espaldar. Fijación mediante velcro. Con Topes laterales en Cadera, estos Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura( el canal de graduación debe ser minimo de 20 cm para pérmitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. los soportes de Tronco y Cabeza solo si se requieren. Forro de cremallera para su fácil Higiene. Frenos de acero cromados en las ruedas traseras. CAPOTA plegable para Protección del sol y la lluvia. MALETERO. Bolsillo en el espaldar. Protector plástico transparente contra la intemperie. Removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Apoyacabezas tipo mariposa, Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Ruedas delanteras Inflables 6x11/4” para aliviar la presión del terreno. Ruedas traseras 12” en Poliuretano Anti-pinchaduras. Ruedas traseras de 16” inflables y Ruedas delanteras Inflables 8x11/4” para Todoterreno. Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. debe llevar el logos del FDL y la Subred en espaldar y placa. | 1950000 |  |  | 0
3 | SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA |  | SILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | Con estructura en tubo plástico resistente y liviano con malla sanitaria con revestimiento vinílico antifluido, árnes o cinturones de seguridad, lavables, livianas lavables con control o sin control cefalico, con graduación de 0° a 90° en espaldar y apoya-pies, con sistemas de correas en pectoral, piernas y almohadillas en cabecera. Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pequeña, mediana y grande. Para personas que no pueden optar la posición sedente. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. | 2856000 |  |  | 0
4 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO BÁSICA |  | SILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y especificamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm Ruedas traseras de 22", 24” o 26" Inflables, con aro propulsor en acero niquelado. Taloneras independientes en cada pie, pernera ancha y acolchada de 10 cm, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8”, con tenedores de acero cromados y ajustables para este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona o cordoban reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapies Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables, Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, removible o abatible. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico a 45 o 90 grados acolchado (no riata) con hebilla de seguridad y/o arnés torácico de sujeción de acuerdo al requierimiento del usuario. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en ruedas traseras. Frenos Aluminio Manilar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. | 1351250 |  |  | 0
5 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO CON ACCESORIOS |  | SILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmRuedas traseras de 22", 24” y 26" Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8”, con tenedores de acero cromados y ajustables a este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tubo de 1" o 1/4". Tapizado en lona o cordobán reforzado. Cinturón a 45 o 90 gradosTornillos pasantes de Seguridad, Correas en apoyapies, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles, Apoyapies Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables. Graduación de altura. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. debe llevar doble refuerzo Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador, llantas antivuelco, atril, espaldar reclinable, mesa de trabajo en acrilico, tope abductor, Aro propulsor con topes y/o recubierto en goma, tensión regulable, Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno y sobrepeso. | 1805500 |  |  | 0
6 | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE |  | SILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25” inflables, corazas importadas 24X1, 25X1”, manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO.Cinturón Pélvico acolchado (no riata),debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared, Apoyapiés Monobloque Removible o de Plataformas independientes. Con ruedas antivuelco. pernera ancha acolchada de 10 cm, Graduación de Altura. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro y/o con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo tijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras. | 1900000 |  |  | 0
7 | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO |  | SILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco FIJO en tubo de ALUMINIO de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25” inflables, corazas importadas 24X1, 25X1”, manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO.Cinturón Pélvico acolchado (no riata).debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado y/o con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared, Apoyapiés Monobloque Removibls. Con ruedas antivuelco. pernera ancha acolchada de 10 cm, Graduación de Altura. Con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo tijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras. Espladar con tensión regulable, Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno y sobrepeso. Accesorio: RESPALDO ANATÓMICO RIGIDO: Respaldo de ajuste a la silla de altura ajustable, angulacion con respaldo alto y bajo, agarraderas para cuidador, compatible con basculacion en las agarraderas | 1850000 |  |  | 0
8 | SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO BÁSICA |  | SILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmacabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6”, 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo):, Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera desmontable. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación. | 2050000 |  |  | 0
9 | SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO CON ACCESORIOS |  | SILLA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6”, 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg.Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxigeno, cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo):. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura( el canal de graduación debe ser minimo de 20 cm para pérmitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. . Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Base abullonada de apoyabrazos ancha y extra larga en Poliuretano. Ruedas traseras de 12, 20” Inflables. Ruedas traseras Inflables o macizas de 24, 25, 26” con Aro Impulsor. Aros Impulsores de 24” con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. . Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x11/4, 8x2” para aliviar la presión del terreno. Ruedas delanteras macizas 8x2” para sobre peso. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. verificar accesorios | 2200000 |  |  | 0
10 | SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO BÁSICA |  | SILLA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco PLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con caracteristicas de memoria densidad (40), Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura e inclinación. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxigeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo) Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos acolchada, Correas cala pies, Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. | 2150000 |  |  | 0
11 | SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxigeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. y marcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Accesorios: Mesa de trabajo | 2300000 |  |  | 0
12 | SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO:Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y especificamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación , manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados y BALINERAS.Tapizado en lona o cordoban reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapies Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolsillo en Espaldar. Taloneras independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador. | 1505350 |  |  | 0
13 | SILLA DUCHA PLEGABLE |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg; apoya brazosabatibles ,apoya pies fijos unificado o separados abatibles. Con chupas de adhesión al piso y/o con ruedas antibacteriales cada una con su freno de acuerdo al requerimiento del usuario. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. con correa de sujecion a 45º segun requerimiento del usuario. | 700000 |  |  | 0
14 | SILLA SANITARIA BARIATRICA IMPORTADA |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Marco en acero y pintura electrostática, altura ajustable, con cubeta y tapa, capacidad de soporte hasta 220 Kg. Importado. | 1020000 |  |  | 0
15 | SILLA SANITARIA BASCULABLE junior, pediátrica o adulto |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Fabricada en tubería de acero inoxidable de alta resistencia al peso hasta 130 kg, con sistema de basculamiento entre 90° a 160°, anticorrosivo, acabado pintura electrostática u horneada, , descansapies graduables en altura, movibles, con o sin descansabrazos, (abatibles con pin de seguridad) , ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno,Con arnés de sujeción, Asiento y espaldar estructura completa fabricado en plástico resistente y lavable. Con vasenilla tipo pato, apoyacabezas removible, graduable en altura y profundidad, apoyapiés unificado plegable a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapiés se solicitará malla protectora en pantorrilla. Barra metálica en respaldo inferior en el cual el cuidador pueda apoyar el pie para bascular la silla con facilidad. puede o no incluir pato coprológico. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura. | 990000 |  |  | 0
16 | SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg;, vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles según se requiera, cuatro ruedas de 3 o 4 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura. con correa de sujecion a 45º. | 690000 |  |  | 0
17 | SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 24" ARO IMPULSOR |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Fabricada en tubería de acero INOXIDABLE 10/20 calibre 18", marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIUTRETANO de 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación bariatrica sobre medidas del usuario, con cinturon de seguridad que tenga hebiila de seguridad pélvico y/o arnés. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Sobre medidas. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa | 810000 |  |  | 0
18 | OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMTÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL. |  | UNIDAD | A DEMANDA |  |  | Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores. |  |  |  | 0
GRUPO 2: AYUDAS DE PROTECCION, EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD
19 | COJÍN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MÁXIMA INMERSIÓN |  | COJIN | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | En celdas de aire, Celdas de 5 cms , 7.5 cms , 10 cms y 13 cms, de tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y / o la estabilidad. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS | 1949999.45 |  |  | 0
20 | COJÍN ANTIESCARAS EN GEL |  | COJIN | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Cojín Elaborado en combinación de dos (2) tipos de gel: (gel fluido de última generación de menor densidad que favorezca la distribución en zonas de presión como isquión y sacro y gel fluido de mayor densidad que garantice estabilidad y máximo confort, estos distribuidos en la capa superior) y espuma de memoria de alta densidad en la capa inferor moldeada para proporcionar una posición adecuada de las piernas, doble forro en lycra antifluidos, lavable con correas y/o velcros para fijar a silla de ruedas. Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario. | 710700 |  |  | 0
21 | COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA INYECTADO DOBLE DENSIDAD |  | COJIN | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Cojín antiescaras en espuma inyectado de 40 y 60% de densidad de perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquitibiales, forro anti fluido transpirable con sistema de sujeción por medio de velcros, a la medida requerida por el usuario, altura de 5 cm, presentación en caja portátil y las medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. | 207000 |  |  | 0
22 | COJÍN DE POSICIONAMIENTO |  | COJIN | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Kit de cojines para posicionamiento (Triángulo, cojín para elevación de miembros inferiores y cubo de posicionamiento) en espuma de densidad variable de acuerdo al requerimiento del usuario, con forro lavable, antifluidos. | 155250 |  |  | 0
23 | COJÍN DE COXIS |  | COJIN | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | Elaborado en poliuretano y/o similares en forma anatómica con espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable), con forro lavable | 50000 |  |  | 0
24 | COLCHÓN SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA |  | COLCHON | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor 10 cm y capa superior e inferior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor, es decir con un espesor total de 20 cm , forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia y terminados de alta calidad, con ribete en costuras reforzada y agarraderas de sujeción. Debe incluir (1) protectores de colchón en poliuterano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable. | 862500 |  |  | 0
25 | COLCHÓN ORTOPÉDICOS |  | COLCHON | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | Capa externa fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), con espesor de 5 cms, capa interna de cassata de 15cm de espesor y capa superior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor (ancho total 25 cm), medidas de acuerdo a la necesidad del usuario, forrado en tela Jaquard- No acalora, tratamientos antiacaros-bacterias y hongos. Con 4 Sujetadores para fácil rotación. Acolchado y debe incluir (1) protectores de colchón en poliuterano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable. , terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción. | 1127000 |  |  | 0
26 | ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE MEMORIA |  | ALMOHADA | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable. | 225802.5 |  |  | 0
27 | MESA DE TRABAJO |  | MESA | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | Mesa de trabajo, Removible en Acrílico transparente de 10 mm para ajustar a silla de ruedas o coche escualizable y abatible, sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de pin, opción de inclinar a la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales. | 310000 |  |  | 0
28 | TABLA DE TRANSFERENCIA |  | TABLA | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | Tabla de forma curvada, en material resistente, superficie deslizante que permita y facilite las trasferencias del usuario, ya sea de manera asistida o autónoma. Peso máximo de carga 140 kg. Materiales de alta calidad. | 300000 |  |  | 0
29 | TABLA TRANSFERENCIA FLEXIBLE |  | TABLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Tabla de trasferencia flexiblea para los cuidadores al transferir ytrasladar a la persona con discapacidad. Fácil manejo que cuida la espalda del cuidador y proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario. Que permita sujetarlos por detrás o po rlos lados según la situación. | 340000 |  |  | 0
30 | ELEVADORES MANUALES EN TECHO |  | ELEVADOR | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo.debe incluir instalacion en el domicilio | 900000 |  |  | 0
31 | DISCO PARA TRANSFERENCIAS |  | DISCO | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Disco giratorio para facilitar las transferencias de los usuarios. Fabricado con materiales flexibles, liviano, que gire muy fácilmente y pueda doblarse para guardarlo o transportarlo. Diámetro 40 cm. aprox. Materiales de alta calidad. | 364000 |  |  | 0
32 | ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | ELEVADOR | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud, este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg, Accionamiento manual. debe incluir instalacion en el domicilio | 1725500 |  |  | 0
33 | SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS |  | SILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Rápido y fácil de armar para su uso inmediato. Carga hasta 300 lbs. (136 kgs). Acompañante de talla pequeña puede fácilmente trasladar a un pasajero más pesado. El motor controla la velocidad de ascenso y descenso. El freno electromagnético para completamente y sostiene a la unidad en las escaleras. Las llantas auxiliares permiten el traslado rápido y fácil a través de áreas de desembarque. El cómodo diseño de asiento permite de manera fácil una transferencia desde una silla de ruedas. Amplias correas de retención ajustables para el pasajero. Resistentes bandas reforzadas con acero para un buen agarre a cualquier material de escaleras. Incluye batería recargable y cargador automático. Los controles incluyen un indicador de estado de carga de la batería. | 7735000 |  |  | 0
34 | PLANTILLA CON REALCE |  | PLANTILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Plantillas según prescripción medica sobre medidas | 40250 |  |  | 0
35 | PLANTILLAS EN SILICONA (PAR) |  | PLANTILLA | A DEMANDA | 8 | Entregar garantias especificas por elemento | Plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo | 90000 |  |  | 0
36 | PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO |  | PLANTILLA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Plantillas tipo tulis alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato | 50000 |  |  | 0
37 | PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO |  | PLANTILLA | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | Plantillas tipo tulis bajo impacto: con acostillamientos en cuadricula de bajo impacto, que permita la absorción de choque al caminar | 50000 |  |  | 0
38 | MEDIAS PARA VÁRICE DE COMPRESIÓN GRADUADA KITX3 |  | MEDIA | A DEMANDA | 3 | Entregar garantias especificas por elemento | Media -media para varice X3 | 172550 |  |  | 0
39 | CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA ADULTO |  | CALZADO | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Calzado de estructura biomecánica para proveer protección y comodidad de amplia caja interna pieles biodegradables, sin costuras en su interior, livianos, plantilla removible antibacterial, suela de baja densidad (semirocker), suela en poliuretano de alta densidad, en diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad(modelo a gusto y necesidad de usuario) | 540000 |  |  | 0
40 | CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA NIÑO |  | CALZADO | A DEMANDA | 2 | Entregar garantias especificas por elemento | Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario | 520000 |  |  | 0
41 | CALZADO ORTOPÉDICO PARA ADULTO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE |  | CALZADO | A DEMANDA | 2 | Entregar garantias especificas por elemento | Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario | 520000 |  |  | 0
42 | CALZADO ORTOPÉDICO PARA NIÑO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE |  | CALZADO | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario | 500000 |  |  | 0
43 | KIT DE PARKINSON |  | KIT | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Calzador de mango largo, calzador de medias, abotonador de toma amplia, juego de cubiertos de toma amplia en polipropileno con mango ergonómico, plato anti derrame, vaso y pocillo anti derrame con peso, manilla anti temblor bilateral, abre tapas con mango ergonómico, tapete antideslizante para ducha resistente y de ala calidad, esferos de toma amplia, esponja de aseo corporal con mango largo plástico, pitos metálicos (2 unidades) con cinta al cuello y gancho de amarre a la ropa. | 589050 |  |  | 0
44 | ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO |  | ELEVADOR | A DEMANDA | 2 | Entregar garantias especificas por elemento | Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia al peso hasta 110 kg. Resistente al agua, anticorrosivo, con tapa, con apoyabrazos en aluminio, tubería redonda, abatible. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Incluye instalación en domicilio del usuario. Liviano y fácil de limpiar | 333200 |  |  | 0
45 | BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO |  | BARRA | A DEMANDA | 2 | Entregar garantias especificas por elemento | Barras de sujeción para baño y ducha. Fabricadas en acero inoxidable, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. | 3272.5 |  |  | 0
46 | BARRAS DE SUJECIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS |  | BARRA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Barras de sujeción para otros ambientes en casa.. Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura electróstatica, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. cotización por metro | 3272.5 |  |  | 0
47 | CAMA HOSPITALARIA MANUAL |  | CAMA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Cama corriente de tres planos:Capacidad de peso de 200 Kg., piecero y cabecero construidos en tubo cuadrado de 11/2¨cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrostática, con ruedas (frenos), barandas. incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de torax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama. | 2445450 |  |  | 0
48 | CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA |  | CAMA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo: accionada con control, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, con capacidad de peso de 200 KG, dimensión cama sencilla, con barandas de control accesibles para el usuario, cuatro ruedas de fácil desplazamiento, frenos en dos ruedas, tres planos movibles y uno fijo., barandas y control, control manual adicional para graduación de altura de la cama incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. | 4789750 |  |  | 0
49 | RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL |  | RAMPA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8”, bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad. altura desde 10 a 25 centímetros | 1184050 |  |  | 0
50 | MANGO MULTIFUNCIONAL |  | MANGO | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Mango multifuncional : para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada | 65000 |  |  | 0
51 | PINZA ALCANZAOBJETOS |  | PINZA | A DEMANDA | 6 | Entregar garantias especificas por elemento | Pinza metálica de 90 cm de largo, alcanza objetos para levantar objetos del piso o para alcanzar objetos altos, con punta suave y antideslizante y gatillo de acción sencillo | 85000 |  |  | 0
52 | CEPILLO EXTENSOR |  | CEPILLO | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm | 65000 |  |  | 0
53 | COLOCADOR DE MEDIAS |  | COLOCADOR | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Base en polipropileno y cinta parar agarrar, flexible, resistente y de fácil limpieza | 70000 |  |  | 0
54 | DESVESTIDOR DE CALZADO |  | DESVESTIDOR | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prensa de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en la otra gancho | 105000 |  |  | 0
55 | GANCHO ABOTONADOR |  | GANCHO | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Gancho abotonador en madera y alambre templado, cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de abotonador | 65000 |  |  | 0
56 | GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE |  | GANCHO | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Gancho con mango de madera y funcion para vestir y desvestir. | 85000 |  |  | 0
57 | MANILLA ANTITEMBLOR |  | MANILLA | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrastar el temblor en mano. | 92000 |  |  | 0
58 | KIT PARA ALIMENTACIÓN |  | KIT | A DEMANDA | 5 | Entregar garantias especificas por elemento | Cubiertos con mangos de diferente grosor, peso, forma, angulación, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos a los que se pueden acoplar diferentes mangos. vaso y plato antideslizante con agarraduras para beber en posición decúbito con sistema antiderrame. | 340000 |  |  | 0
59 | FAJA TIPO CAMP |  | FAJA | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Dispositivo de inmovilización lumbar. Confeccionado con laminados de poliéster, respirable, hipo alergénico, reforzado con bandas elásticas y cierre de contacto tipo velcro para mejor ajuste; resistente y graduable. Con láminas metálicas moldeables posteriores. En diferentes tallas. | 68000 |  |  | 0
60 | FAJA DORSOLUMBAR |  | FAJA | A DEMANDA | 4 | Entregar garantias especificas por elemento | Dispositivo de inmovilización tipo chaleco dorso lumbar. Fabricado con laminados de poliéster, hipoalergénico y respirable. Reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro. Varillas verticales posteriores, céfalo-caudales. En diferentes tallas. Se debe tener en cuenta la prescripción médica. | 79000 |  |  | 0
61 | OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS, ZAPATOS, DAP DE BAJA COMPLEJIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMTÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL. |  | UNIDAD | A DEMANDA |  | Entregar garantias especificas por elemento | Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores. |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
| * NOTA: | COTIZAR VALORES UNITARIOS MENORES O IGUALES AL PRECIO TECHO.
EL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL SON CANTIDADES DE REFERENCIA NO MULTIPLICAR POR ESTAS CANTIDADES.
LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ÉSTA INVITACIÓN.